Bydgoszcz, dnia 21.11.2013 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. Zamówienia:

85-789 Bydgoszcz, Al. S. Kaliskiego 7

Tel./Fax. 052 374 92 63/66

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy

Nr postępowania AZZP-AK.24-237/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary wewnętrzne komory suszarki  600x480x400 mm, odpowiadające standardowej pojemności 115 litrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymiary wewnętrzne komory suszarki  600x480x400 mm.

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Zapytanie nr 2:

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza obciążenie każdej półki 15 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza obciążenie każdej półki 15 kg

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 3:

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zakres temperatury od 5°C  do  220°C    ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zakres temperatury od 5°C  do  220°C.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 4:

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza suszarkę spełniającą wymagania normy DIN12880, według której czas nagrzewania od 25°C do 98% temp. ustawionej na 150°C nie przekracza 30 minut ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza suszarkę spełniającą wymagania normy DIN12880, według której czas nagrzewania od 25°C do 98% temp. ustawionej na 150°C nie przekracza 30 minut.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 5:

Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający wymaga urządzenia o wymiarach zewnętrznych 835 x 705 x 645 mm                           ( szer x wys x gł ) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił wymiarów zewnętrznych urządzenia w SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 6:

Proszę o doprecyzowanie na jakim piętrze w budynku docelowym ma zostać zainstalowany przedmiot zamówienia w przypadku Zadania nr 2 i 4 (suszarki laboratoryjne ) oraz czy w budynku znajdują się windy ewentualny transport urządzeń ?

Odpowiedź:

Zadanie nr  2 - Suszarka ma być dostarczona na -1 piętrze (piwnica).

Do pomieszczenia nie dostaniemy się windą.

Zadania nr 4 - Suszarka ma być dostarczona w pomieszczeniu znajdującym się na parterze.

W budynku nie ma windy.

Zapytanie nr 7:

Dotyczy zadania nr 1 – łaźnia wodna

Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z zakresem temperatur do 99,9°C ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łaźnię wodną z zakresem temperatur do 99,9°C.

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Zapytanie nr 8:

Dotyczy zadania nr 1 – łaźnia wodna

Czy dopuszcza się urządzenia z 2 wyświetlaczami  - jeden dla temperatury , drugi dla nastawionego czasu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wyświetlania nastawionego czasu.

Zamawiający wymaga, aby na wyświetlaczu były temperatury zadana i mierzona.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 9:

Dotyczy zadania nr 1 – łaźnia wodna

Czy dopuszcza się obudowę z blachy malowanej chemoodpornymi farbami proszkowymi ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza obudowy z blachy malowanej chemoodpornymi farbami proszkowymi,  ze względu na warunki  w których łaźnia będzie wykorzystywana Zamawiający wymaga łaźnie ze stali nierdzewnej.

Zapytanie nr 10:

Dotyczy zadania nr 1 – łaźnia wodna

Czy dopuszcza się wannę o wymiarach 300 x 240 x 200 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wanny o wymiarach 300 x 240 x 200 mm.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 11:

Dotyczy zadania nr 2 - Dostawa suszarki laboratoryjnej

Czy dopuszcza się suszarkę z zakresem temperatury od 50°C do co najmniej 330°C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie  dopuszcza  suszarki z zakresem temperatury od 50°C do co najmniej 330°C ze względu na suszenie przedmiotów również w temp. bliskich temp. Otoczenia.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 12:

Dotyczy zadania nr 2 - Dostawa suszarki laboratoryjnej

Czy dopuszcza się suszarkę o masie 69 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie  dopuszcza  suszarki o masie 69 kg, ponieważ Zamawiający wymaga suszarki  o maksymalnej masie 65 kg ze względu na ograniczenia konstrukcyjne w miejscu instalacji sprzętu.

Zapytanie nr 13:

Dotyczy zadania nr 2 - Dostawa suszarki laboratoryjnej

Czy suszarka powinna mieć możliwość regulacji obrotów wentylatora ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ suszarka powinna być z „regulowaną wentylacją z wylotem oparów o średnicy powyżej 40 mm”.  Suszarka powinna mieć możliwość obrotów wentylatora ze względu na różną ilość oparów, gazów które powstają w wyniku suszenia.

Zapytanie nr 14:

Dotyczy zadania nr 2 - Dostawa suszarki laboratoryjnej

Czy uchwyt drzwi powinien być wyposażony w zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanymi otwarciem ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby uchwyt drzwi powinien być wyposażony w zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanymi otwarciem.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Zapytanie nr 15:

Dotyczy zadania nr 2 - Dostawa suszarki laboratoryjnej

Czy suszarka powinna być wyposażona w wyświetlacz LCD umieszczony na drzwiach ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie określa technologii budowy wyświetlacza.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zapytanie nr 16:

Dotyczy zadania nr 4 - Dostawa suszarki laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza

Czy dopuszcza się suszarkę ze złączem RS 232 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza się suszarkę ze złączem RS 232.

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Zapytanie nr 17:

Dotyczy zadania nr 4 - Dostawa suszarki laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza

Czy suszarka powinna mieć możliwość regulacji obrotów wentylatora ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ suszarka powinna być z „zakresem regulacji szybkości wentylatora  (0-100%)”.  Suszarka powinna mieć możliwość obrotów wentylatora.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Zapytanie nr 18:

Dotyczy zadania nr 4 - Dostawa suszarki laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza

Czy suszarka powinna być wyposażona w wyświetlacz LCD umieszczony na drzwiach ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ suszarka powinna być wyposażona w wyświetlacz cyfrowy. Dla zamawiającego miejsce umieszczenia wyświetlacza cyfrowego i jego rodzaj nie odgrywają roli.

Zapytanie nr 19:

Dotyczy zadania nr 4 - Dostawa suszarki laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza

Czy uchwyt drzwi powinien być wyposażony w zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanymi otwarciem ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby uchwyt drzwi powinien być wyposażony w zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanymi otwarciem.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Zamawiający ( - )