Bydgoszcz, dnia 22.04.2013 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. Zamówienia:

85-789 Bydgoszcz, Art. Art. S. Kaliskiego 7

Tel./Fax. 052 374 92 72/73

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt

Nr postępowania AZZP-AK.24-46/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę posiadającą jeden wyświetlacz wskazujący temperaturę aktualną lub zadaną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego wyświetlacza pod warunkiem jednoczesnego monitorowania wartości zadanej oraz  temperaturę aktualnie panującą w  zamrażarce.

Zapytanie nr 2:

Czy Zamrażarka powinna posiadać instalację chłodzącą w półkach? Rozwiązanie to zapewnia szybkie i efektywne zamrażanie próbek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga instalacji chłodzącej w półkach.

Zapytanie nr 3:

Czy dopuszcza się zamrażarkę o większej pojemności (455litrów) i o wymiarach zewnętrznych bardzo zbliżonych do wymaganych przez Zamawiającego (79x94x200cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od opisu wymiarów zewnętrznych zgodnie z modyfikacją z dnia 22.04.2013 roku.

Zamawiający wymaga, aby pojemność zamrażarki była nie większa niż 333 litrów.

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 4:

Czy Zamrażarka powinna posiadać 4 niezależne przedziały zamykane osobnymi metalowymi drzwiami wewnętrznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ uwzględniając modyfikację z dnia 22.04.2013 roku.

Zamawiający dopuści 4 niezależne przedziały zamykane osobnymi metalowymi drzwiami wewnętrznymi.

Zapytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 333 litry? Różnica pojemności o 8 litrów większej niż wymagana jest dla Zamawiającego rozwiązaniem korzystniejszym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 333 litry.

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem temperatury pracy od -50°C do-86°C? Nastawa temperatury pracy urządzenia w  zakresie -40°C / -50°C  może spowodować znaczne obciążenie kompresorów do awarii. Zamrażarki z zakresami pracy od -40°C / -50°C do -86°C są docelowo przeznaczone  do pracy w najniższej temperaturze czyli -86°C?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający nie dopuści urządzenia z zakresem temperatury pracy od -50°C do-86°C .

W/w parametry nie spełniają wymagań SIWZ.

Zapytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 382 litry?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ uwzględniając modyfikację z dnia 22.04.2013 roku.

Zamawiający nie dopuści urządzenia o pojemności 382 litry

W/w parametr nie spełnia wymagań SIWZ.

Zapytanie nr 8:

Czy Zamawiający może sprecyzować w jakiej temperaturze nastawy będzie pracowało urządzenie?

Odpowiedź:

Urządzenie będzie pracowało w temp. od  -40 aż do -90 w zależności od potrzeby wynikającej z metodyk prowadzenia badań.

Zapytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dwójką izolowanych drzwi wewnętrznych? Takie rozwiązanie jest wygodniejsze dla Użytkownika  - pozwala na zmniejszenie ilości szronu powstającego na łączeniach drzwi, (co ma miejsce przy większej ilości drzwi wewnętrznych np. 3, 4 lub więcej) a straty chłodu są porównywalne do rozwiązania z większą ilością drzwi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ uwzględniając modyfikację z dnia 22.04.2013 roku.

Zamawiający nie dopuści urządzenia z dwójką izolowanych drzwi wewnętrznych.

W/w parametr nie spełnia wymagań SIWZ.

Zapytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jednym panelem wyświetlającym aktualną temperaturę w zamrażarce i przyciskiem pozwalającym po naciśnięciu odczyt temperatury nastawy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ uwzględniając modyfikację z dnia 22.04.2013 roku.

Zamawiający nie dopuści urządzenia z jednym panelem wyświetlającym aktualną temperaturę w zamrażarce i przyciskiem pozwalającym po naciśnięciu odczyt temperatury nastawy

W/w parametr nie spełnia wymagań SIWZ.

Zapytanie nr 11:

Czy Zamawiający wymaga systemu awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 „back-up” z funkcją zliczania CO2 w butli i informowaniu o jego braku? Takie rozwiązania pozwala oszacować ilość pozostałego gazu w butli i zapewnić większe bezpieczeństwo przechowywanego materiału w przypadku braku energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby system awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 posiadał funkcję zliczania CO2 w butli i informowaniu o jego braku.

Zapytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych : szerokość: 870 mm, głębokość : 780 mm, wysokość :1975 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od opisu wymiarów zewnętrznych zgodnie z modyfikacją z dnia 22.04.2013 roku.

Zapytanie nr 13:

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować czy zapis w Tabeli Parametrów Parametrycznych  urządzenia w pkt. 6 „ Zasilacz sieciowy” miał oznaczać zasilacz UPS pozwalający na podtrzymanie pracy urządzenia w przypadku zaniku energii elektrycznej?

Odpowiedź:

Nie, zasilacz sieciowy oznacza zasilacz dostarczający energię/prąd z sieci.

Zapytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 w punkcie 5. zamrażarkę o wymiarach:

895  x 924 x 1925 mm? Jednocześnie chcielibyśmy dodać, iż urządzenie o podanych wymiarach ma pojemność 440 litrów, co zwiększa możliwości wykorzystania urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od opisu wymiarów zewnętrznych zgodnie z modyfikacją z dnia 22.04.2013 roku.

Zamawiający wymaga, aby pojemność zamrażarki była nie większa niż 333 litrów.

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 w punkcie 3. zakres temperatury od -500C do -860C?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający nie dopuści urządzenia z zakresem temperatury pracy od -50°C do-86°C .

W/w parametry nie spełniają wymagań SIWZ.

Zapytanie nr 16:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy urządzenia do 8 tygodni? Oferowany przez nas sprzęt jest sprowadzany z zagranicy i musi być najpierw odpowiednio przygotowany według specyfikacji Zamawiającego. Termin dostawy wynoszący 10 dni jest zbyt krótki, aby dostawa odbyła się na czas.

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzenia do 8 tygodni.

Zamawiający zmodyfikuje zapis SIWZ.

Zapytanie nr 17:

Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie godziny składania ofert na 10 lub jeśli to możliwe na godzinę późniejszą? Proszę o uwzględnienie tej prośby, gdyż chcielibyśmy mieć pewność, że kurier dotrze na czas pod wskazane miejsce.

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę na przesunięcie godziny składania ofert na godzinę 10:00.

Zamawiający zmodyfikuje zapis SIWZ.

Zapytanie nr 18:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, której wysokość wynosi 1985mm, natomiast reszta wymiarów spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od opisu wymiarów zewnętrznych zgodnie z modyfikacją z dnia 22.04.2013 roku.

Zapytanie nr 19:

Czy Zamawiający wymaga, aby drzwiczki do każdej z sekcji były dodatkowo izolowane za pomocą paneli z polistyrenu oraz posiadały specjalną uszczelkę wokół drzwiczek gwarantującą szczelne zamknięcie sekcji wewnętrznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby drzwiczki do każdej z sekcji były dodatkowo izolowane za pomocą paneli z polistyrenu oraz posiadały specjalną uszczelkę wokół drzwiczek gwarantującą szczelne zamknięcie sekcji wewnętrznych

Zapytanie nr 20:

Czy Zamawiający wymaga, aby system awaryjnego podtrzymywania temperatury był umieszczony wewnątrz obudowy zamrażarki oraz pochodził od tego samego producenta co zamrażarka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby system awaryjnego podtrzymywania temperatury był umieszczony wewnątrz obudowy zamrażarki oraz pochodził od tego samego producenta co zamrażarka.

Zapytanie nr 21:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana zamrażarka posiadała wnętrze oraz półki wykonane w całości ze stali nierdzewnej (bez pokrycia tworzywem, np. PCV lub innymi dodatkowymi powłokami)? Jest to parametr korzystny dla Zamawiającego, ponieważ wnętrze pokryte tworzywem jest narażone na powstawania rys i pęknięć oraz rdzewienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowana zamrażarka posiadała wnętrze wykonane w całości ze stali nierdzewnej.

Jednakże zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga aby półki wykonane były ze stali nierdzewnej.

Zapytanie nr 22:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby system awaryjnego podtrzymywania temperatury „back-up system” był programowany i sterowany z panelu sterowania zamrażarki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby system awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 był programowany i sterowany z panelu sterowania zamrażarki

Zapytanie nr 23:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby system awaryjnego podtrzymywania temperatury „back-up system” posiadał własne zasilanie akumulatorowe oraz własny czujnik temperatury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby system awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 posiadał własne zasilanie akumulatorowe oraz własny czujnik temperatury

Zapytanie nr 24:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyposażenia zamrażarek w port wyrównywania ciśnień, zapobiegający przysysaniu się drzwi zewnętrznych zamrażarki i umożliwiający łatwe ich otwieranie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wyposażenia zamrażarek w port wyrównywania ciśnień, zapobiegający przysysaniu się drzwi zewnętrznych zamrażarki i umożliwiający łatwe ich otwieranie

Zapytanie nr 25:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana zamrażarka posiadała chłodzenie okołokomorowe oraz aby miała możliwość regulacji wysokości zawieszenia poszczególnych półek oraz możliwość ewentualnego dodania dodatkowych półek w przyszłości,  gdy  zwiększy się ilość składowanego materiału w zamrażarce?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowana zamrażarka posiadała chłodzenie okołokomorowe oraz aby miała możliwość regulacji wysokości zawieszenia poszczególnych półek oraz możliwość ewentualnego dodania dodatkowych półek w przyszłości,  gdy  zwiększy się ilość składowanego materiału w zamrażarce

Zapytanie nr 26:

Czy w związku z tym, że Zamawiający dopuścił pojedynczy wyświetlacz LCD wskazujący temperaturę obecnie panującą w komorze oraz temperaturę zadaną Zamawiający wymaga, aby monitorowana była również temperatura otoczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby pojedynczy wyświetlacz LCD wskazując temperaturę obecnie panującą w komorze oraz temperaturę zadaną monitorował również temperatura otoczenia.

Zapytanie nr 27:

Proszę o doprecyzowanie czy wymagane jest, aby sterownik zamrażarki umożliwiał automatyczną i ciągłą rejestrację rekordów temperatury pracy, temperatury otoczenia, napięcia w sieci, wszystkich stanów alarmowych z funkcja podglądu przez min. 10 ostatnich tygodni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga rejestracji temperatury otoczenia.

Jednakże wymaga aby sterownik zamrażarki umożliwiał automatyczną i ciągłą rejestrację rekordów temperatury zadanej, temperatury panującej wewnątrz urządzenia, napięcia w sieci oraz stanów alarmowych.

Zamawiający zmodyfikuje zapis SIWZ

Zapytanie nr 28:

Czy Zamawiający wymaga aby zamrażarka sygnalizowała stany alarmowe dźwiękowo oraz za pomocą komunikatów tekstowych i posiadała m.in. następujące alarmy: zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury, braku zasilania, rozładowania baterii panelu sterowania, awarii skraplacza i konieczności wyczyszczenia filtra.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga formy sygnalizowania stanów alarmowych w postaci dźwiękowej czy komunikatów tekstowych.

Ponadto Zamawiający nie wymaga alarmu rozładowania baterii panelu sterowania, awarii skraplacza i konieczności wyczyszczenia filtra.

Zamawiający wprowadza wymóg systemu alarmującego o wyższych oraz niższych temperaturach od zadanych.

Zamawiający zmodyfikuje zapis SIWZ.

Zapytanie nr 29:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana zamrażarka była urządzeniem medycznym zgodnym z wymogami dyrektywy 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych? Jeśli tak, proszę o doprecyzowanie czy odpowiedni dokument potwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC przez oferowany model zamrażarki ma być załączony do oferty przetargowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby oferowana zamrażarka była urządzeniem medycznym zgodnym z wymogami dyrektywy 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych.

Zapytanie nr 30:

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była wyposażona w aktywny port Ethernet wraz z dostarczeniem odpowiedniego oprogramowania producenta, umożliwiającego komunikację z komputerem oraz kontrolę pracy zamrażarki przez komputer zewnętrzny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby zamrażarka była wyposażona w aktywny port Ethernet wraz z dostarczeniem odpowiedniego oprogramowania producenta, umożliwiającego komunikację z komputerem oraz kontrolę pracy zamrażarki przez komputer zewnętrzny.

Zapytanie nr 31:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyposażenia zamrażarki we wbudowane w panel sterowania gniazdo na zewnętrzne urządzenie magazynujące dane (np. karty SD) umożliwiające przenoszenie danych z rejestratora sterownika zamrażarki na komputer?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wyposażenia zamrażarki we wbudowane w panel sterowania gniazdo na zewnętrzne urządzenie magazynujące dane (np. karty SD) umożliwiające przenoszenie danych z rejestratora sterownika zamrażarki na komputer.

Zamawiający wprowadza wymóg umożliwienia przenoszenia danych ze sterownika zamrażarki na komputer poprzez gniazdo na urządzenia magazynujące dane.

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Zamawiający ( - )