Bydgoszcz, dnia 21.04.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ultrazamrażarek

nr postępowania:	AZZP-B.24-53/2011

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu:

Dot. ultrazamrażarki szafkowej 2 szt.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek o pojemności 175 l?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek o pojemności 175 l. Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga ultrazamrażarki o pojemności 100 l +/- 10%.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek z zakresem temperatury od -60 do -86°C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek z zakresem temperatury od -60 do -86°C. Zamawiający zgodnie z SIWZ ultrazamrażarki z temperaturą w zakresie minimum od -50°C do -86°C.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek, w których wyświetlacz temperatury i alarmów LED znajduje się na obuwie zamrażarki (w części frontowej), zamiast na drzwiach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek, w których wyświetlacz temperatury i alarmów LED znajduje się na obudowie zamrażarki w części frontowej.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek wyposażonych w 1 port dostępu do wnętrza komory każda?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek wyposażonych w 1 port dostępu do wnętrza komory każda. Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga ultrazamrażarek z minimum 2 portami dostępu do wnętrza komory (ø minimum 20 mm).

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek z portem RS232 w miejsce portu szeregowego do komunikacji z PC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że port RS232 jest portem szeregowym, więc jest zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek o wymiarach: 133 cm (wysokość) , 87,5 x 71,3 cm (szer. x gł.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek o wymiarach: 133 cm (wysokość) , 87,5 x 71,3 cm (szer. x gł.). Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga ultrazamrażarek o wymiarach zewnętrznych nie więcej niż: 83 cm (wysokość), 90x60 cm (szerokość x głębokość).

Dot. ultrazamrażarki szafkowej 1 szt.

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie ultrazamrażarki szafkowej 1 szt. o pojemności komory 400 litrów +/- 25% jako niezależnej części?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na wydzielenie ultrazamrażarki szafkowej 1 szt. o pojemności komory 400 litrów +/- 25% jako niezależnej części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ultrazamrażarki szafkowej 1 szt. o pojemności komory wynoszącej 520 litrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki szafkowej 1 szt. o pojemności komory wynoszącej 520 litrów. Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga ultrazamrażarki o pojemności 400 litrów +/- 25%.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ultrazamrażarki szafkowej 1 szt. o pojemności komory wynoszącej 322 litrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga ultrazamrażarki o pojemności 400 litrów +/- 25%, więc pojemność 322 l, jest zgodna z SIWZ.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w 1 port dostępu do wnętrza komory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w 1 port dostępu do wnętrza komory. Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga ultrazamrażareki z minimum 2 portami dostępu do wnętrza komory (ø minimum 20 mm).

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki z komorą podzieloną na 4 wewnętrzne sekcje zamykane izolowanymi termicznie drzwiami wewnętrznymi każda?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki z komorą podzieloną na 4 wewnętrzne sekcje zamykane izolowanymi termicznie drzwiami wewnętrznymi każda. Zamawiający wg SIWZ wymaga ultrazamrażarki z komorą dzieloną na minimum 5 niezależnych sekcji zamykanych izolowanymi termicznie drzwiami wewnętrznymi każda.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki z warstwą izolacyjna o grubości 140 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w zakresie powyższego zapisu zmodyfikował SIWZ poprzez wykreślenie zapisu dotyczącego warstwy izolacyjnej.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki z wyświetlaczem LCD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki z wyświetlaczem LCD. Zamawiający wg SIWZ wymaga ultrazamrażarki z wyświetlaczem temperatury i alarmów typu LED umieszczonym na drzwiach frontowych.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki ze sterownikiem zabezpieczonym za pomocą wciśnięcia odpowiedniej kombinacji klawiszy na panelu sterowania, w miejsce hasła?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki ze sterownikiem zabezpieczonym za pomocą wciśnięcia odpowiedniej kombinacji klawiszy na panelu sterowania. Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga ultrazamrażarki z sterownikiem parametrów pracy zabezpieczonym hasłem.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 87,5 x 101,2 cm (szer. x gł.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 87,5 x 101,2 cm (szer. x gł.). Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga ultrazamrażarki o wymiarach zewnętrznych nie większych niż: 80x86cm (szerokość x głębokość).

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 101,5 x 90cm (szer. x gł.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 101,5 x 90cm (szer. x gł.). Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga ultrazamrażarki o wymiarach zewnętrznych nie większych niż: 80x86cm (szerokość x głębokość).

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 76,5 x 90cm (szer. x gł.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 76,5 x 90cm (szer. x gł.). Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga ultrazamrażarki o wymiarach zewnętrznych nie większych niż: 80x86cm (szerokość x głębokość).

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 87,5 x 101,2 cm (szer. x gł.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 87,5 x 101,2 cm (szer. x gł.). Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga ultrazamrażarki o wymiarach zewnętrznych nie większych niż: 80x86cm (szerokość x głębokość).

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 27.04.2011 do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 27.04.2011 o godz. 10:10.