Bydgoszcz, dnia 15.04.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ultrazamrażarek

nr postępowania:	AZZP-B.24-53/2011

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu:

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrazamrażarkę szafową o pojemności 120 l i wymiarach zewnętrznych głębokość 774 mm x szerokość 745 mm x wysokość 1818 mm? Zamrażarka posiada warstwę izolacyjną o grubości 123 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ultrazamrażarki szafowej o pojemności 120 l i wymiarach wskazanych powyżej oraz o warstwie izolacyjnej 123 mm.  Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga ultrazamrażarki o pojemności komory 100 litrów +/- 10%, o wymiarach zewnętrznych nie większych niż: 83 cm (wysokość), 90x60 cm (szerokość x głębokość) i grubości warstwy izolacyjnej nie więcej niż 80 mm.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrazamrażarkę szafową o pojemności 440 l i wymiarach zewnętrznych: głębokość 924 mm x szerokość 895 mm x wysokość 1925 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ultrazamrażarki o parametrach wskazanych powyżej. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga ultrazamrażarki o pojemności komory 400 litrów +/- 25%, ale o wymiarach zewnętrznych nie większych niż: 80x86 cm (szerokość x głębokość). Zamawiający nie określał w SIWZ wysokości ultrazamrażarki.