Bydgoszcz, dnia 06.07.2011r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./Fax  052 374 92 72/73

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego

nr postępowania: AZZP-B.24-110/2011

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem dotyczącym zadania 1, które wpłynęło w dniu 05.07.2011r. 
o następującej treści:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie bloku na 20 probówek 1,5 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie bloku na 20 probówek. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga dwóch bloków na min. 24 probówki 1,5 ml typu Eppendorf.

- Prosimy o doprecyzowanie: czy Zamawiającemu chodzi o termoblok z możliwością stosowania dwóch bloków jednocześnie czy z możliwością wymiany jednego bloku na drugi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga termobloku z możliwością stosowania dwóch bloków jednocześnie.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie termobloku o następujących parametrach:

- wyświetlacz cyfrowy,

- możliwość stosowania różnych rodzajów bloków,

- zakres temperatury: od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C z regulacją co 0,1°C

- dokładność temperatury ≤±0,5°C

- czas ogrzewania od 20°C do 100°C 12 min

- dwa bloki o pojemności 35x1,5 ml, wykonane z aluminium

- instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wskazanego powyżej termobloku z uwagi na niezgodność wskazanego urządzenia z wymogami Zamawiającego w zakresie temperatury oraz dokładności. Zamawiającemu wymaga by termoblok był z możliwością ustawienia temperatury nie gorzej niż w zakresie od +50C od temp. otoczenia do 1300C z regulacją co 0,10C. Ponadto zgodnie z SIWZ dokładność w utrzymywaniu zadanej temperatury w bloku ma być nie gorsza niż +/-0,30C.

Zamawiający (-)