Bydgoszcz, dnia 20.05.2011r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./Fax  052 374 92 72/73

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń 
do Centrum Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii

nr postępowania:	AZZP-B.24-66/2011

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 16.05.2011r. 
o następującej treści:

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§6 punkt 1 podpunkt a) na: „0,1% należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu zamówienia”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody zmianę zapisów umowy.

- Zamawiający wymaga, aby czas wykonania naprawy nie był dłuższy niż 14 dni.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta. Możliwość wydłużenia czasu naprawy do 21 dni roboczych 
w przypadku braku części zamiennych umożliwi również udział Wykonawcom, którzy sprowadzają urządzenia jak i części zamienne od producentów zagranicznych. W takim przypadku czasem realnym potrzebnym do naprawy urządzenia jest 14 dni roboczych lub 21 dni roboczych w przypadku konieczności

sprowadzenia części zamiennych od producenta. Prosimy o akceptację proponowanych zmian i wprowadzenie ich do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody zmianę zapisów umowy.

- Zadanie 1 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o prędkości obrotowej 650 obr./min?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający we wskazanym zakresie dokonał zmiany treści SIWZ.

Przed zmianą:

Prędkość obrotowa co najmniej 1200 obr./min

Po zmianie:

Maksymalna prędkość obrotowa talerza z naczyniami mielącymi nie mniej niż 600 obr./min

- Zadanie 1 - Czy Zamawiający zamieszczając w specyfikacji technicznej „zamykane szczelnie naczynie z tlenku cyrkonu o pojemności 250ml w metalowej obudowie ochronnej” miał na myśli dwa naczynia o pojemnościach 125ml. Według naszej wiedzy w urządzeniu dwuosiowym młyna kulowego umieszczane są dwa naczynia.  Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści urządzenie 
z dwoma naczyniami o pojemnościach 125ml, których łączna pojemność wynosi 250ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch naczyń mielących, pracujących równocześnie o łącznej objętości roboczej  250 ml.

- Zadanie 1 - Czy Zamawiający zamieszczając w specyfikacji technicznej „wyposażenie mogące pracować w 200C poniżej zera” miał na myśli początkową temperaturę procesu. Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści urządzenie nie wyposażone w system chłodzenia, gdzie początkowa temperatura próbki i naczynia może wynosić -1960C, natomiast w czasie trwania procesu temperatura wzrasta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga by urządzenie było wyposażone w chłodzenie. Naczynia mielące powinny mieć możliwość pracy po uprzednim schłodzeniu do -20°C.