Bydgoszcz, dnia 30.03.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komór laminarnych

nr postępowania:	AZZP-B.24-40/2011

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu:

Dotyczy zadania nr 2

- Zamawiający opisuje w tym zadaniu komorę z PIONOWYM NAWIEWEM POWIETRZA a nie z poziomym, powołując się na normy II klasy BIOHAZARD – EN12469. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o uściślenie, jakiej komory Zamawiający żąda: z pionowym nawiewem powietrza II klasy BIOHAZARD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga  zaoferowania komory II klasy bezpieczeństwa z pionowym przepływem powietrza. Zamawiający dokonał we wskazanym zakresie nazwy zadania modyfikacji ogłoszenia oraz SIWZ.

- Jaki wymiar blatu roboczego jest dla Zamawiającego odpowiedni: 120 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określił w SIWZ wymagań co do rozmiaru blatu roboczego. Tym samym dopuszcza się zaoferowanie blatu o wymiarze 120 cm.

- Czy Zamawiający żąda oświetlenia w zakresie 0-2000 lux z możliwością regulacji natężenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określił w SIWZ wymagań co do zakresu oświetlenia. Zamawiający tym samym dopuszcza oświetlenie we wskazanym zakresie.

- Czy zamawiający zaakceptuje okno frontowe przesuwane elektrycznie, z opcją automatycznego ustawiania w pozycji roboczej i całkowitego zamknięcia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga komory przynajmniej z opcją ręcznego domykania okna. Zamawiający dopuszcza opcję podwójną czyli elektroniczną i ręczną regulację zamknięcia.

- Z której strony ma być zainstalowany moduł grzewczy blatu roboczego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje strony komory, po której ma być zainstalowany moduł grzewczy.

- Czy Zamawiający żąda dołączenia do oferty oryginalnego katalogu Producenta potwierdzającego parametry techniczne urzadzenia oraz fakt, że urządzenie nie jest prototypem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z wymogami SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opisu technicznego zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy  odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Dot. zadania 1 – dostawa komór laminarnych z pionowym przepływem powietrza – 3 szt.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komór laminarnych przeznaczonych do pracy w technice PCR, nie wymagających wyposażenia w filtry?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komór laminarnych przeznaczonych do pracy w technice PCR, nie wymagających wyposażenia w filtry.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga komór laminarnych posiadających przynajmniej cztery filtry: filtr wstępny (filtracja pyłów), filtr węglowy (eliminacja gazów, dymu oraz redukcja ozonu), filtr HEPA (eliminacja cząstek o średnicy do 0,3 mikrona), filtr eliminujący ozon.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komór laminarnych wyposażonych w dwa filtry: filtr HEPA o sprawności powyżej 99,999% dla cząstek o średnicy 0,3 µm oraz dodatkowy filtr wylotowy, zapewniające klasę czystości powietrza 100 w obszarze roboczym komory, w pełni wystarczającą do pracy w technice PCR?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komór laminarnych wyposażonych w dwa filtry: filtr HEPA o sprawności powyżej 99,999% dla cząstek o średnicy 0,3 µm oraz dodatkowy filtr wylotowy.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga komór laminarnych posiadających przynajmniej cztery filtry: filtr wstępny (filtracja pyłów), filtr węglowy (eliminacja gazów, dymu oraz redukcja ozonu), filtr HEPA (eliminacja cząstek o średnicy do 0,3 mikrona), filtr eliminujący ozon.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komór laminarnych wyposażonych w dwa filtry HEPA o sprawności powyżej 99,999% dla cząstek o średnicy 0,3 µm każdy?

Odpowiedź Zamwiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komór laminarnych wyposażonych w dwa filtry HEPA o sprawności powyżej 99,999% dla cząstek o średnicy 0,3 µm każdy.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga komór laminarnych posiadających przynajmniej cztery filtry: filtr wstępny (filtracja pyłów), filtr węglowy (eliminacja gazów, dymu oraz redukcja ozonu), filtr HEPA (eliminacja cząstek o średnicy do 0,3 mikrona), filtr eliminujący ozon.

- Czy Zamawiający zgodzi na zaoferowanie komór, w których lampa UV jest zamontowana na panelu zamykającym obszar roboczy dla najefektywniejszej dezynfekcji blatu roboczego, uniemożliwiając jednocześnie włączenie dezynfekcji wnętrza komory w postaci lampy UV bez całkowitego zamknięcia komory? Dzięki temu dodatkowe zabezpieczenie przed włączeniem dezynfekcji jest zbędne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w SIWZ nie precyzował gdzie ma być zamontowana lampa UV. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komór, w których lampa UV jest zamontowana na panelu zamykającym obszar roboczy.

- Czy Zamawiający zgodzi na zaoferowanie komór o przestrzeni roboczej wynoszącej: 750 x 430 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komór laminarnych o przestrzeni roboczej wynoszącej: 750 x 430 mm.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga komór z powierzchnią pracy minimum: 706 x 544 mm.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komór laminarnych z blatem i powierzchnią tylną wykonaną ze stali nierdzewnej bez pokrycia powłoką antybakteryjną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komór laminarnych z blatem i powierzchnią tylną wykonaną ze stali nierdzewnej bez pokrycia powłoką antybakteryjną.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga komór, w których blat i powierzchnia tylna komory stalowa (stal nierdzewna) powlekana powłoką antybakteryjna

- Proszę o doprecyzowanie czy oświetlenie komór światłem białym o wartości min. 1200 lux, będzie dla Zamawiającego wystarczające?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komór z oświetleniem światłem białym o wartości min. 1200 lux.

Dot. zadania 2 – dostawa komory laminarnej z poziomym przepływem powietrza – 1 szt.

- Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania komory II klasy bezpieczeństwa z pionowym przepływem powietrza czy też komory z poziomym przepływem? Informuję, że komory z poziomym przepływem powietrza nie należą do komór II klasy bezpieczeństwa (II klasa bezpieczeństwa obejmuje komory z pionowym przepływem powietrza), stąd obecny w opis przedmiotu zamówienia jest niejasny. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania komory II klasy bezpieczeństwa z pionowym przepływem powietrza. Zamawiający dokonał we wskazanym zakresie nazwy zadania modyfikacji treści ogłoszenia oraz SIWZ.

- Proszę o doprecyzowanie czy w związku z wymogiem zaoferowania komory II klasy bezpieczeństwa, zgodnej z normą EN12469:2000, czy Zamawiający wymaga, by zaoferowana była komora z pionowym przepływem powietrza, wyposażona w 2 filtry HEPA o sprawności powyżej 99,999% dla cząstek o średnicy 0,3 µm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga komory z „filtrem HEPA o wydajności nie mniejszej niż 99,999% dla cząstek o średnicy 0,3 µm w teście DOP”, komora zaproponowana przez Państwa będzie odpowiadała wymogom przedstawionym w SIWZ.

- Proszę o doprecyzowanie czy oświetlenie komór światłem białym (fluorescencyjnym) o wartości min. 1200 lux, będzie dla Zamawiającego wystarczające?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oświetlenia komór światłem białym (fluorescencyjnym) o wartości min. 1200 lux,

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej bez podgrzewanego blatu roboczego? Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o wyjaśnienie do czego ma służyć podgrzewanie blatu w komorze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komory bez podgrzewanego blatu.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga podgrzewanego blatu roboczego w komorze - podgrzewanie elektryczne. Podgrzewany blat jest wymagany do przeprowadzenia protokołów związanych z hodowlami komórkowymi in vitro, m.in. z oocytami.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory z wyświetlaczem pokazującym szybkość nawiewu laminarnego, czas pracy komory oraz posiadającej licznik czasu pracy lampy UV, natomiast bez wyświetla następujących parametrów: czas, data, data ostatniej obsługi serwisowej. Jeżeli jest to koniecznie istnieje możliwość zainstalowania dodatkowego wyświetlacza pokazującego: czas, datę oraz datę ostatniej obsługi serwisowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie komory z wyświetlaczem pokazującym szybkość nawiewu laminarnego, czas pracy komory oraz posiadającej licznik czasu pracy lampy UV, natomiast bez wyświetlania następujących parametrów: czas, data, data ostatniej obsługi serwisowej. Zamawiający dopuszcza zainstalowanie dodatkowego wyświetlacza pokazującego pozostałe parametry wymagane w SIWZ.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory, w której szybkość nawiewu laminarnego pokazywana jest w formie graficznej (na skali).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory, w której szybkość nawiewu laminarnego pokazywana jest w formie graficznej (na skali).

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory bez wyświetlania czasu, daty oraz daty ostatniej obsługi serwisowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie komory bez wyświetlania czasu, daty oraz daty ostatniej obsługi serwisowej. Szczegółowej odpowiedzi Zamawiający udzielił w pytaniu nr 5.

- Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana komora laminarna była całkowicie hermetyczna (aerozoloszczelna i gazoszczelna) podczas jej całkowitego zamknięcia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzował wymagań w SIWZ odnośnie tego parametru. Zamawiający dopuści komorę laminarną, która będzie całkowicie hermetyczna podczas jej całkowitego zamknięcia.

- Czy Zamawiający wymaga, załączenia do oferty przetargowej certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydanego przez niezależną jednostkę akredytacyjną tj. TUV oraz dedykowanego dla konkretnego - oferowanego w przetargu modelu komory

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty przetargowej certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydanego przez niezależną jednostkę akredytacyjną tj. TUV oraz dedykowany dla konkretnego - oferowanego w przetargu modelu komory. Zgodność z tą normą musi wynikać z dołączonego do oferty opisu technicznego zaoferowanego sprzętu.

10. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania komory laminarnej z szybą przesuwaną bezstopniowo, elektrycznie w kierunku góra-dół umożliwiając ustawienie szyby frontowej na dowolnej wysokości jak również całkowite zamknięcie komory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania komory laminarnej z szybą przesuwaną przynajmniej manualnie w kierunku góra-dół umożliwiając ustawienie szyby frontowej na dowolnej wysokości jak również całkowite zamknięcie komory (dopuszczalna jest też opcja elektrycznego ustawiania szyby).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku ze zmianą treści ogłoszenia oraz SIWZ termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia: 08.04.2011 do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.04.2011 o godz. 11:10.