Bydgoszcz, dnia 28.09.2011.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury badawczej do Laboratorium Genetyki Molekularnej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności  Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Nr postępowania AZZP-B.24-155/2011

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem. które wpłynęło do Zamawiającego o następującej treści:

Dotyczy zadania nr 2 – dostawa termocyklerów:

- Czy Zamawiający zgodzi się na blok na 96 prób ale na probówki lub płytki o pojemności 0,1 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na blok 96 prób, ale na probówki lub płytki o pojemności 0,1 ml. Zgodnie z SIWZ Termocykler ma mieć blok na minimum 96 probówek 0,2 ml lub do 96 miejscowej płytki PCR. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że probówki (pojedyncze, w paskach i płytkach) o pojemności 0.2ml są standardowym typem probówek używanych do reakcji PCR.

- Czy Zamawiający zgodzi się na blok aluminiowy ale z 6 systemami Peltiera umożliwiającymi ustawienie różnych warunków temperaturowych (max różnica temp pomiędzy strefami Peltiera wynosi 5 st. C) na każdym z nich co znaczy ustawienie do 6 różnych reakcji PCR?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na blok aluminiowy, ale z 6 systemami Peltiera umożliwiającymi ustawienie różnych warunków temperaturowych (max różnica pomiędzy strefami Peltiera wynosi 5st C) na każdym z nich co znaczy ustawienie do 6 różnych reakcji PCR. Zgodnie z SIWZ blok ma być wykonany w technologii Peltier, srebrny. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że szybkość zmian temperatury w bloku grzejnym termocyklera wpływa na precyzyjne i prawidłowe powielanie fragmentu DNA a szybszymi zmianami temperatury charakteryzuje się blok srebrny. Natomiast blok aluminiowy ma pod tym względem gorsze parametry.

- Czy Zamawiający zgodzi się na szybkość grzania bloku min. 3,9 st. C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgodzi się na szybkość grzania bloku min 3.9 st C. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby w termocyklerze była możliwość nastawienia szybkości pracy: grzanie nie gorzej niż 5°C/s, chłodzenie nie gorzej niż 3,5°/s.

- Czy Zamawiający zgodzi się na warunek aby aparat miał wyświetlacz dotykowy LCD do programowania oraz USB pamięć do przenoszenia gotowych protokołów z jednego aparatu na drugi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w SIWZ nie precyzował rodzaju wyświetlacza do programowania oraz nie opisywał rodzaju USB pamięci do przenoszenia gotowych protokołów z jednego aparatu na drugi. Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga, aby termocyklery miały co najmniej 3 panele sterujące i możliwość wyświetlenia zmian temperatur bloku w postaci wykresów na wyświetlaczu panela.

Zamawiający (-)