Bydgoszcz, dnia 28.09.2011.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury badawczej do Laboratorium Genetyki Molekularnej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności  Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Nr postępowania AZZP-B.24-155/2011

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem. które wpłynęło do Zamawiającego o następującej treści:

Dotyczy zadania nr 2 – dostawa termocyklerów:

- Czy Zamawiający dopuści blok o homogenności rozkładu temperatury w 50°C poniżej 0,3°C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści zaoferowania bloku o homogenności rozkładu temperatury w 50ºC poniżej 0,3ºC. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby homogeniczność bloku była dla: 20 do 70ºC lepsza od 0,3ºC, powyżej 90ºC lepsza od 0,5ºC

- Czy Zamawiający dopuści urzadzenie z blokiem wykonanym w technologii Peltier ale aluminiowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści zaoferowania urządzenia z blokiem wykonanym w technologii Peltier aluminiowego. Zgodnie z SIWZ blok ma być wykonany w technologii Peltier, srebrny. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że szybkość zmian temperatury w bloku grzejnym termocyklera wpływa na precyzyjne i prawidłowe powielanie fragmentu DNA a szybszymi zmianami temperatury charakteryzuje się blok srebrny. Natomiast blok aluminiowy ma pod tym względem gorsze parametry.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością nastawienia szybkości grzania w zakresie 0,1 do 5°C/s oraz nastawianą szybkością chłodzenia w zakresie 0,1 do 3°C/s?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści zaoferowania urządzenia z możliwością nastawienia szybkości grzania w zakresie 0,1 do 5ºC/s oraz nastawianą szybkością chłodzenia w zakresie 0,1 do 3ºC/s. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby w termocyklerze była możliwość nastawienia szybkości pracy: grzanie nie gorzej niż 5°C/s, chłodzenie nie gorzej niż 3,5°/s.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jednym dotykowym panelem sterowania o przekątnej 5,7’’ pozwalającym na wyświetlenie wszystkich parametrów procesu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w SIWZ nie precyzował wielkości paneli sterowania. Zamawiający nie dopuści zaoferowania urządzenia z jednym dotykowym panelem sterowania. Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga, aby termocyklery miały co najmniej 3 panele sterujące i możliwość wyświetlenia zmian temperatur bloku w postaci wykresów na wyświetlaczu panela.

- Czy Zamawiający  dopuści urządzenie z możliwością wprowadzenia 1000 programów ale bez opcji dzielenia na foldery?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści zaoferowania urządzenia z możliwością wprowadzania 1000 programów, ale bez opcji dzielenia na foldery. Zgodnie z SIWZ sprzęt ma umożliwiać wprowadzenie minimum 300 programów reakcji PCR i co najmniej 20 folderów użytkowników. W Laboratorium Wydziałowym pracuje wiele osób, dlatego potrzebne są urządzenia z możliwością tworzenia folderów, aby każdy użytkownik miał miejsce na swoje dane, co ułatwi organizację pracy w Laboratorium.

Zamawiający (-)