Bydgoszcz, dnia 19.07.2013 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. Zamówienia:

85-789 Bydgoszcz,  Al. S. Kaliskiego 7

Tel./Fax. 052 374 92 63/66

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę współrzędnościowej maszyny pomiarowej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Nr postępowania AZZP-MK.24-113/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi w związku                        z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

- „W punkcie SIWZ dotyczącym  szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia –zawarto wymaganie: 
„Wyposażenie w liniały szklane o znikomym współczynniku rozszerzalności termicznej ”Firma Hexagon Metrology od wielu dzisięcioleci stosuje w swoich rozwiązaniach liniały metalowe o znanym współczynniku rozszerzalności. Liniały takie stosowane są zarówno w maszynach o wysokiej dokładności jak maszyny serii Global, jak również w maszynach ultradokładnych, jak np. maszyny serii Leitz PMM-C o niepewności pomiarowej rzędu 0.6mikrometra.

Minimalizacja wpływu zmian temperatury otoczenia na niepewność pomiaru jest zagadnieniem złożonym i samo zastosowanie wzorców długości o znikomym współczynniku rozszerzalności nie gwarantuje odporności maszyny na zmiany temperatury, ani też znacząco nie poprawnia jej niepewności pomiarowej, co można stwierdzić analizując parametry techniczne różnych maszyn. W naszym wypadku opatentowane technologia strukturalnej kompensacji temperatury CLIMA oraz sprawdzone i przetestowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają stabilność pomiarową naszych produktów.

Zastosowanie takiego wymagania zawęża zakres potencjalnych dostawców, których produkty, pomimo zastosowania innych liniałów są produktami wiodącymi w świecie metrologii współrzednościowej.

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na innej technologii liniałów?”

Odpowiedz:

Zamawiający określił typ liniałów jako szklane o znikomym współczynniku rozszerzalności termicznej ze względu na fakt, że taki rodzaj liniałów stanowi  stabilny, niezmienny i niezawodny element odniesienia dla systemów pomiaru długości w urządzeniach oferowanych przez wiodących dostawców rozwiązań metrologicznych. Mając na względzie zakup inwestycyjny o znacznej wartości  Zamawiający kieruje się względami niezawodności i stabilności w długim okresie czasu użytkowania precyzyjnego środka pomiarowego, czyli maszyny współrzędnościowej.

Z tego względu Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte jedynie na liniałach szklanych.

- „W tym samym punkcie zawarto wymaganie przestrzeń robocza "Co najmniej 630x1150"
Czy zamawiający miał na myśli przesuwy maszyny, cz też dosłownie przestrzeń roboczą.
Prosimy również o podanie wymagań odnośnie wymiarów przestrzeni/przesuwów dla trzeciej osi.”

Odpowiedz:

Zamawiający określił przestrzeń roboczą jako obszar –powierzchnia robocza, gdzie można umieścić element mierzony bez kolizji z istotnymi elementami maszyny. Przestrzeń robocza / przesuw dla trzeciej osi zostały określone w punkcie dot. zakresu pomiarowego.

- „W tym samym punkcie zawarto wymaganie przestrzeń robocza "Prostokątny przekrój prowadnic dla stabilnego łożyskowania" aerostatycznego. Konstrukcja prowadnic w naszych produktach oparta jest o dwa główne opatentowane rozwiązania: - belka porzeczna portalu (w naszym wypadku oś x ) stosuje opatentowaną technologię TRICISION. Belka poprzeczna ma kształt trójkątny. Kształt ten zapewnia o 43% większy rozstaw łożysk prowadzących przy tej samej wysokości maszyny w porównaniu z klasycznym przekrojem prostokątnym oraz zmniejsza masę o około 24% przy jednoczesnym obniżeniu środka ciężkości portalu o 50% przy porównywalnym rozstawie łożysk. Dodatkowo zapewnia prostszą konstrukcję systemu ułożyskowania co ma wpływ na koszty związane z ewentualnym serwisem maszyny.

- Oś podłużna  maszyny (w naszym wypadku oś y ) stosuje opatentowany kształt powierzchni prowadnic łożysk. Powierzchnie ułożone są w tzw. jaksółczy ogon i stanowią monolit ze stołem granitowym. Takie rozwiązanie zapewnia:

# większą stabilność prowadzenia maszyny (bez efektu unoszenia portalu przy dużej dynamice przemieszczania osi maszyny

# łatwy dostęp do przestrzeni roboczej maszyny ze względu na brak elementów prowadzenia  osi Y na stole granitowym

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie prowadnic o kształcie innym niż prostokątny?”

Odpowiedz:

Zamawiający określił przekrój prowadnic jako prostokątne dla stabilnego łożyskowania ze względu na stosowanie takich prowadnic w urządzeniach oferowanych przez wiodących dostawców rozwiązań metrologicznych. Mając na względzie zakup inwestycyjny o znacznej wartości Zamawiający kieruje się przede wszystkim względami niezawodności i stabilności w długim okresie czasu użytkowania maszyny pomiarowej, a co za tym idzie minimalizacji nakładów na usługi serwisowe i części zamienne.

Z tego względu Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zawierające jedynie prowadnice prostokątne.

- W punkcie SIWZ dotyczącym  szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej oprogramowania graficznego–zawarto wymaganie:

„określanie odchyłek 3D (po normalnych do powierzchni modelu i w kierunkach osi układu współrzędnych ) pomiędzy modelem CAD a mierzonym detalem, moduł powinien posiadać możliwość importu danych z systemów CAD, które posiada zamawiający lub w przyszłości będzie posiadał, takich jak: CATIA V4/V5, Pro/E, STEP, Parasolid, Unigraphics,  SolidWorks, Autodesk".

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy sformułowanie "moduł powinien posiadać mozliwość importu danych z systemów CAD, które posiada zamawiający lub w przyszłości będzie posiadał, takich jak: CATIA V4/V5, Pro/E, STEP, Parasolid, Unigraphics,  SolidWorks, Autodesk" oznacza, że oprogramowanie maszyny objęte ofertą musi mieć mozliwość bezpośredniego wczytywania modeli CAD zapisanych w formatach wymienionych systemów, czy też musi mieć możliwość rozszerzenia w przyszłości o moduły umozliwiające wczytywanie wymienionych formatów?

Odpowiedz:

Zamawiającego wymaga oprogramowania maszyny objętego ofertą posiadającego możliwość bezpośredniego wczytywania modeli CAD zapisanych w formatach wymienionych systemów aby uniknąć wykonywania dodatkowych operacji.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w rozdziale IV opis przedmiotu zamówienia oraz miejsca dostawy:

- Pozycja - zakres pomiarowy:

Wykreśla się następujące pozycję:

X: ≥ 500 mm

Y: ≥ 500 mm

Z: ≥ 500 mm

Wprowadza się zapis:

X: ≥ 500 mm

Y: ≥ 700 mm

Z: ≥ 350 mm

- Pozycja - sonda skanująca:

Wykreśla się następujące pozycję:

Rozdzielczość                              ≤0,1 μmm

Zakres pomiarowy                       ≥±0,5 mm

Maksymalna długość końcówki  ≥100 mm

Wprowadza się zapis:

Rozdzielczość                              ≤0,1 μm

Zakres pomiarowy                       ≥±0,5 mm

Maksymalna długość końcówki  ≥100 mm

- Przestrzeń robocza:

Wykreśla się następujące pozycję:

Przestrzeń robocza: Co najmniej 630x1150 mm

Wprowadza się zapis:

Powierzchnia robocza: Co najmniej 630x1150 mm

Zamawiający

(-)