Bydgoszcz, 28 lipca 2008 r.

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

wg rozdzielnika

Nr postępowania: AZZP-18/S/2008

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do analizy termicznej

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi.

- Pkt. 1 wymaganych parametrów technicznych brzmi "urządzenie musi pracować w trybie modulowanym". Prosimy o sprecyzowanie wymagań Zamawiającego odnośnie "trybu modulowanego",  jaki jest wymagany rodzaj modulacji i jakie mają być jej parametry, np. "wymagana jest modulacja sinusoidalna szybkości grzania o okresie (od A do B s) i amplitudzie (od C do D °C)", gdzie A, B, C, D symbolizowałyby wymagane wartości.

Odp: Oferowane urządzenie powinno zapewniać możliwość pracy w trybie sinusoidalnie modulowanej temperatury o amplitudzie w zakresie 0,1 K do 10 K i okresie w zakresie 10s do 300s

- Pkt. 5 wymaganych parametrów technicznych brzmi "Stała czasowa czujnika 0,6 s lub lepsza przy zachowaniu czułości pomiaru 0,3 µW". Prosimy o podanie kryteriów pomiaru jakich Zamawiający będzie wymagał przy instalacji urządzenia w celu sprawdzenia prawdziwości powyższych danych, np. "Stała czasowa wyznaczana jest z pomiaru surowego sygnału przepływu ciepła dla 1mg indu ogrzewanego z prędkością E °C/min i określana jako czas spadku maksimum sygnału topnienia indu do 0.37 (1/e) wartości maksimum. Czułość jest zdefiniowana jako F-krotność maksimum odchylenia kwadratowego poziomu szumów w zakresie temperatur od G do H °C)", gdzie E, F, G, H symbolizowałyby specyfikowane wartości

Odp: Zamawiający przy odbiorze urządzenia będzie się kierował w pierwszej kolejności dokumentacją techniczną dostarczoną przez producenta, która winna zawierać szczegółowy opis i sposób wyznaczania  stałej czasowej i czułości urządzenia. Dodatkowo będzie to zweryfikowane odpowiednimi pomiarami kontrolnymi zgodnymi z wytycznymi dokumentacji technicznej.

- Pkt. 7 wymaganych parametrów technicznych brzmi "Możliwość wymiany czujnika DSC w zależności od zadań pomiarowych". Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym czujnik pomiarowy wymieniany jest przez serwis, czy musi być to czynność do wykonania przez użytkownika? Czy wymagana jest możliwość wielokrotnego zamieniania czujników, czy wystarczy jeśli wymiana jest jednorazowa, tzn. taka kiedy wymieniony czujnik nie może być użyty ponownie?

Odp: Zamawiający będzie preferował rozwiązanie w którym czujnik pomiarowy będzie mógł być wielokrotnie wymieniany przez użytkownika po uprzednim przeszkoleniu przez serwis.

- Czy Zamwiający dopuszcza zaoferowanie termowagi, w której jest stosowany zarówno poziomy jak pionowy przepływ gazów i z układem wagowym powyżej pieca o ile jest on odizolowany od komory pieca?

Odp: Zamawiający dopuszcza termowagę z pionowym przepływem gazów i układem wagowym znajdującym się poniżej pieca o zakresie ważenia 2g.

/mgr inż. Lesław Biliński/

Kanclerz U.T.P.