UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-789 Bydgoszcz al. Prof. S. Kaliskiego 7

tel. 52 3749332, 52 3749206 fax 52 3749332

Bydgoszcz  22.04.2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 4 szt. mikroskopów prostych prześwietleniowych oraz kamery do mikroskopów USB.

Nr postępowania: AZZP.243.58.2014

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zmianami) zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu w dniu  22.04.2014 r.

Pytanie nr 1

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniach 1 i 2 opisuje wymagania względem obiektywów: „…planachromatyczne lub achromatyczne…” . Z uwagi na to, że klasa optyczna obiektywów jest znacząco inna i nie może być w żaden sposób równoważna pod kątem jakości uzyskiwanego obrazu prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju obiektywów Zamawiający wymaga w oferowanym sprzęcie – achromatycznych czy planachromatycznych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga obiektywów achromatycznych, jednak dopuszcza wyposażenie mikroskopu w obiektywy wyższej klasy (np. planachromatyczne).

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga optyki korygowanej na nieskończoność, cechującej sprzęt określonej klasy i jakości ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Obiektywy nie muszą być korygowane do nieskończoności.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga współosiowej regulacji ostrości mikro / makro z symetrycznym położeniem pokręteł po obu stronach mikroskopu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga współosiowej regulacji ostrości makro/mikro z symetrycznym położeniem pokręteł po oby stronach mikroskopu.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego mikroskopu, deklaracji CE, certyfikatu jakości ISO 9001 producenta i autoryzowanego na terenie Polski serwisu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego mikroskopu, deklaracji CE, certyfikatu jakości ISO 9001 producenta i autoryzowanego na terenie Polski serwisu?

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga oprogramowania w języku polskim do kamery mikroskopowej, pochodzącym od tego samego producenta co producent kamery?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga oprogramowania do kamery mikroskopowej w języku polskim, ale nie wymaga, aby oprogramowanie to pochodziło od tego samego producenta, co producent kamery. Wymaga się, aby oprogramowanie kamery mikroskopowej zapewniało następujące funkcje:

- podgląd obrazu na żywo, zamrażane obrazu, dopasowanie do okna, podgląd pełnoekranowy,

- rejestracja obrazów statycznych w formacie *.jpg i *.bmp,

- rejestracja video w formacie *.avi,

- automatyczna rejestracja obrazów (multicapture) w podanych odstępach czasu (timer),

- regulacja jasności, nasycenia, kontrastu, gamma, wzmocnienie ostrości, regulacja balansu barw RGB, balans bieli (automatyczna i manualna),

- regulacja czasu ekspozycji (automatyczna i manualna),

- baza danych kolorów, zapamiętywanie schematów,

- podstawowe operacje na obrazach: obracanie, odbijanie w poziomie, w pionie,

- możliwość stosowania filtrów na obrazach (odwracanie kolorów, uśrednianie, mediana, wyostrzanie, wytłoczenie/płaskorzeźba, korekcja jasności, korekcja ostrości, korekcja nasycenia),

- kalibracja pomiarów mikroskopowych względem wzorca,

- proste pomiary: długość odcinka, okrąg (promień, pole powierzchni), prostokąt (pole powierzchni), kąt.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie funkcjonalnie równoważne mikroskop o regulacji rozstawu okularów w zakresie 50- 75 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie funkcjonalne mikroskop o rozstawie okularów w zakresie 50 – 75 mm.

/Zamawiający/