UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-789 Bydgoszcz al. Prof. S. Kaliskiego 7

tel. 52 3749332, 52 3749206 fax 52 3749332

Bydgoszcz  23.04.2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 4 szt. mikroskopów prostych prześwietleniowych oraz kamery do mikroskopów USB.

Nr postępowania: AZZP.243.58.2014

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zmianami) zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu w dniu  22.04.2014 r.

Pytanie nr 1 do zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie funkcjonalnie równoważne mikroskop z głowicą trójokularową ? Wyposażenie w dodatkowy tor wizyjny umożliwi Użytkownikowi podłączenie kamery gdyby pojawiły się w przyszłości takie potrzeby, umożliwia wykorzystanie kamery mikroskopowej na więcej niż 1 mikroskopie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści jako rozwiązanie funkcjonalnie równoważne mikroskop z głowicą trójokularową Zamawiający oczekuje, że w zadaniu 1 dostawa będzie dotyczyła mikroskopów wyposażonych w głowice binokularowe. W przyszłości nie planuje się doposażania tych mikroskopów.

Pytanie nr 2 do zadania nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie funkcjonalnie równoważne i spełniające wymogi SIWZ mikroskop z pięciogniazdową miską obiektywową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści jako rozwiązanie funkcjonalne i spełniające wymagania SIWZ mikroskopy wyposażone w conajmniej czterogniazdowe rewolwerowe misy obiektywowe. Niewykorzystane gniazda muszą być zabezpieczone zaślepkami.

Pytanie nr 3 do zadania nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie funkcjonalnie równoważne mikroskop o regulacji rozstawu okularów w zakresie 55-75 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści jako rozwiązanie funkcjonalnie równoważne mikroskop o regulacji rozstawu okularów w zakresie 55-75 mm. Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie funkcjonalne mikroskop o rozstawie okularów w zakresie 50 – 75 mm.

/Zamawiający/