Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy                                                  Bydgoszcz 23.04.2014 r.

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 9332

Informacja

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

nr postępowania AZZP.243.58.2014

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych zmieniono treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Rozdział IV pkt. 8

Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano poniżej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Jest:

Zadanie nr 1 : Dostawa 3 szt.  mikroskopów prostych prześwietleniowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt.  mikroskopów prostych prześwietleniowych (jasne pole) o następujących parametrach :

• głowica binokularowa, obracana 360°, pochylenie 30°, regulacja rozstawu okularów w zakresie 48 – 75 mm, regulacja dioptryjna okularów (przynajmniej jednego) w zakresie przynajmniej ± 5 D
• okulary: WF10x / min. 18 mm  — 2 szt.
• czterogniazdowa rewolwerowa miska obiektywowa 
• obiektywy: planachromatyczne lub achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany)
• współosiowa regulacja ostrości (makro- i mikrometryczna) o rozdzielczości przynajmniej 0,01 mm i zakresie przynajmniej 20 mm
• kondensor jasnego pola typu Abbego (NA min. 1,2) z przysłoną irysową i gniazdem filtrów
• stolik przedmiotowy o wymiarach min. 140 x 120 mm, z mocowaniem dla 1 lub 2 preparatów i przesuwem XY w zakresie min. 75 mm x 40 mm
• oświetlenie: diodowe LED 3W z regulacją natężenia
• zasilanie: 230 V AC (sieciowe) z wbudowanym zasilaczem dla diody LED 3W
• zestaw filtrów kontrastujących (Yellow, Blue, Green)
• olejek immersyjny
• pokrowiec przeciwkurzowy na mikroskop

Wyposażenie dodatkowe:

• szkiełko kalibracyjne 1mm/100  
• okular mikrometryczny WF 10x/18 z podziałką mikrometryczną 10mm/100

Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu (wraz z nazwą producenta              i typem modelu)  - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).

Zadanie nr 2 : Dostawa  mikroskopu prostego prześwietleniowego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa   mikroskopu prostego prześwietleniowego (jasne pole) o następujących parametrach :

• głowica trinokularowe, obracana 360°, pochylenie 30°, regulacja rozstawu okularów w zakresie 48 – 75 mm, regulacja dioptryjna okularów (przynajmniej jednego) w zakresie przynajmniej ± 5 D; 
• okulary: WF10x / min. 18 mm  — 2 szt.
• czterogniazdowa rewolwerowa miska obiektywowa 
• obiektywy: planachromatyczne lub achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany)
• współosiowa regulacja ostrości (makro- i mikrometryczna) o rozdzielczości przynajmniej 0,01 mm i zakresie przynajmniej 20 mm
• kondensor jasnego pola typu Abbego (NA min. 1,2) z przysłoną irysową i gniazdem filtrów
• stolik przedmiotowy o wymiarach min. 140 x 120 mm, z mocowaniem dla 1 lub 2 preparatów i przesuwem krzyżowym w zakresie min. 75 mm x 40 mm (noniusz)
• oświetlenie: typu Koehlera, diodowe LED 3W z regulacją natężenia światła
• zasilanie: 230 V AC (sieciowe) z wbudowanym zasilaczem dla diody LED 3W
• zestaw filtrów kontrastujących (Yellow, Blue, Green)
• olejek immersyjny
• pokrowiec przeciwkurzowy na mikroskop

Wyposażenie dodatkowe:

• szkiełko kalibracyjne 1 mm/100  
• okular mikrometryczny WF 10x/18 z podziałką mikrometryczną 10mm/100

Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu (wraz z nazwą producenta              i typem modelu)  - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).

Zadanie nr 3 : Dostawa  kamery do mikroskopów USB.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery do mikroskopów USB o następujących parametrach :

• powiększenie: odpowiadające okularowi 10x
• chipset: niskoszumowy, 1/2,5" 5,0 MPix CMOS
• odświeżanie (szybkość): powyżej 3,5 fps przy pełnej rozdzielczości
• rozdzielczość: 2560x1944 pikseli (5,0 Mpix)
• rozmiar pojedynczego piksela: przynajmniej 2,2μm x 2,2μm
• średnica łącznika optycznego 23 mm

• adapter 30 mm
• oprogramowanie zgodne z 64 bitowym systemem operacyjnym
• kabel USB 1,5 metra

Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu (wraz z nazwą producenta              i typem modelu)  - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).

Po zmianie przyjmuje treść:

Zadanie nr 1 : Dostawa 3 szt.  mikroskopów prostych prześwietleniowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt.  mikroskopów prostych prześwietleniowych (jasne pole) o następujących parametrach :

• głowica binokularowa, obracana 360°, pochylenie 30°, regulacja rozstawu okularów w zakresie 48 – 75 mm, regulacja dioptryjna okularów (przynajmniej jednego) w zakresie przynajmniej ± 5 D
• okulary: WF10x / min. 18 mm  — 2 szt.
• co najmniej czterogniazdowa rewolwerowa miska obiektywowa 
• obiektywy: planachromatyczne lub achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany)
• współosiowa regulacja ostrości (makro- i mikrometryczna) o rozdzielczości przynajmniej 0,01 mm i zakresie przynajmniej 20 mm
• kondensor jasnego pola typu Abbego (NA min. 1,2) z przysłoną irysową i gniazdem filtrów
• stolik przedmiotowy o wymiarach min. 140 x 120 mm, z mocowaniem dla 1 lub 2 preparatów i przesuwem XY w zakresie min. 75 mm x 40 mm
• oświetlenie: diodowe LED 3W z regulacją natężenia
• zasilanie: 230 V AC (sieciowe) z wbudowanym zasilaczem dla diody LED 3W
• zestaw filtrów kontrastujących (Yellow, Blue, Green)
• olejek immersyjny
• pokrowiec przeciwkurzowy na mikroskop uszyte z tkaniny poliestrowej

Wyposażenie dodatkowe:

• szkiełko kalibracyjne 1mm/100  
• okular mikrometryczny WF 10x/18 z podziałką mikrometryczną 10mm/100

Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu (wraz z nazwą producenta              i typem modelu)  - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).

Zadanie nr 2 : Dostawa  mikroskopu prostego prześwietleniowego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa   mikroskopu prostego prześwietleniowego (jasne pole) o następujących parametrach :

• głowica trinokularowe, obracana 360°, pochylenie 30°, regulacja rozstawu okularów w zakresie 48 – 75 mm, regulacja dioptryjna okularów (przynajmniej jednego) w zakresie przynajmniej ± 5 D; 
• okulary: WF10x / min. 18 mm  — 2 szt.
• co najmniej czterogniazdowa rewolwerowa miska obiektywowa 
• obiektywy: planachromatyczne lub achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany)
• współosiowa regulacja ostrości (makro- i mikrometryczna) o rozdzielczości przynajmniej 0,01 mm i zakresie przynajmniej 20 mm
• kondensor jasnego pola typu Abbego (NA min. 1,2) z przysłoną irysową i gniazdem filtrów
• stolik przedmiotowy o wymiarach min. 140 x 120 mm, z mocowaniem dla 1 lub 2 preparatów i przesuwem krzyżowym w zakresie min. 75 mm x 40 mm (noniusz)
• oświetlenie: typu Koehlera, diodowe LED 3W z regulacją natężenia światła
• zasilanie: 230 V AC (sieciowe) z wbudowanym zasilaczem dla diody LED 3W
• zestaw filtrów kontrastujących (Yellow, Blue, Green)
• olejek immersyjny
• pokrowiec przeciwkurzowy na mikroskop uszyte z tkaniny poliestrowej

Wyposażenie dodatkowe:

• szkiełko kalibracyjne 1 mm/100  
• okular mikrometryczny WF 10x/18 z podziałką mikrometryczną 10mm/100

Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu (wraz z nazwą producenta              i typem modelu)  - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).

Zadanie nr 3 : Dostawa  kamery do mikroskopów USB.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery do mikroskopów USB o następujących parametrach :

• powiększenie: odpowiadające okularowi 10x
• chipset: niskoszumowy, 1/2,5" 5,0 MPix CMOS
• odświeżanie (szybkość): powyżej 3,5 fps przy pełnej rozdzielczości
• rozdzielczość: 2560x1944 pikseli (5,0 Mpix)
• rozmiar pojedynczego piksela: przynajmniej 2,2μm x 2,2μm
• średnica łącznika optycznego 23 mm

• adapter 30 mm
• oprogramowanie zgodne z 64 bitowym systemem operacyjnym
• kabel USB 1,5 metra
Minimalne wymagania, które powinna spełniać kamera mikroskopowa i oprogramowanie do niej:

- podgląd obrazu na żywo, zamrażane obrazu, dopasowanie do okna, podgląd pełnoekranowy,

- oprogramowanie w języku polskim,

- rejestracja obrazów statycznych w formacie *.jpg i *.bmp,

- rejestracja video w formacie *.avi,

- automatyczna rejestracja obrazów (multicapture) w podanych odstępach czasu (timer),

- regulacja jasności, nasycenia, kontrastu, gamma, wzmocnienie ostrości, regulacja balansu barw RGB, balans bieli (automatyczna i manualna),

- regulacja czasu ekspozycji (automatyczna i manualna),

- baza danych kolorów, zapamiętywanie schematów,

- podstawowe operacje na obrazach: obracanie, odbijanie w poziomie, w pionie,

- możliwość stosowania filtrów na obrazach (odwracanie kolorów, uśrednianie, mediana, wyostrzanie, wytłoczenie/płaskorzeźba, korekcja jasności, korekcja ostrości, korekcja nasycenia),

- kalibracja pomiarów mikroskopowych względem wzorca,

- proste pomiary: długość odcinka, okrąg (promień, pole powierzchni), prostokąt (pole powierzchni), kąt.

Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu (wraz z nazwą producenta              i typem modelu)  - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).