Bydgoszcz, dnia 11.09.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 141

Tel/Fax. 052 374 92 61/73

ZWICK Polska Service

Ul. Żeligowskiego 32/34

90-643 Łódź

dot. postępowania o zamówienie publiczne na :

dostawę i montaż zestawu do oceny jakości jaj w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Postępowanie  nr AZZP-BB.24-149/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniami wniesionym przez Wykonawcę. o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny o szerszym zakresie prędkości badawczych obejmujących 0,001 - 600 mm/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza  maszyny o takim zakresie prędkości. Proponowany zakres 0,001 - 600 mm/min nie jest zakresem szerszym od wymaganego w SIWZ (0,05 - 1000 mm/min).

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny z silnikiem o szczytowym poborze mocy 440 WAT?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza maszyny z silnikiem o takim poborze mocy.  Maksymalny dopuszczalny pobór mocy określono w SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie sterownika nożnego z pedałami do uchwytów (umożliwia oburęczną obsługę uchwytów i mocowanie próbki), zamiast przełączników zintegrowanych na korpusie uchwytów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Każdy uchwyt musi posiadać zintegrowany przełącznik otwarcia/zamknięcia szczęk

Zamawiający (-)