Bydgoszcz, dnia  31.10.2012r.

Zamawiający:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Śniadeckich
85-225 Bydgoszcz
ul. Kordeckiego 20
Tel./fax 052 374 92 73

												
dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę myjki ultradźwiękowej
Nr postępowania:    AZZP-BB.24-243/2012

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniami,  o następującej treści:
Pytanie :
Czy Zamawiający dopuści łaźnie ultradźwiękową z zakresem ustawiania temperatury 30 - 80oC, gdyż w przypadku użytkowania łaźni w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej ( 25 o C) nie ma możliwości ustawienia temperatury w zakresie 20 - 25 o C

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści łaźnię ultradźwiękową z zakresem ustawienia temperatury 30-80oC. Oferowana myjka jest zgodna z oczekiwaniami Zamawiającego, gdyż zgodnie z punktem 7 SIWZ, Zamawiający wymaga, aby myjka ultradźwiękowa posiadała opcją grzania w zakresie temp. min. 20-80oC (możliwość regulacji nastawienia temperatury).
Pytanie :
Czy łaźnia powinna posiadać zawór spustowy

Odpowiedź: 
Łaźnia ultradźwiękowa nie musi posiadać zaworu spustowego
Pytanie :
Czy Zamawiający dopuszcza myjkę   ultradźwiękową o wymiarach wanny długość 300 mm x szerokość 151 mm x głębokość 150 mm, pojemności roboczej  4,3 litra z regulacja temperatury grzania w zakresie 30 - 80 o C

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuści myjki ultradźwiękowej o opisanych parametrach (długość wanny 300 mm x szerokość 151 mm x pojemności roboczej 4,3 litra), gdyż w takiej myjce Zamawiający nie będzie mógł umyć np. pipet, których długość wynosi średnio 38 cm. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby myjka ultradźwiękowa miała następujące wymiary wanny (zbiornika) nie mniej niż długość 450 mm x szerokość 115 mm x głębokość 70 mm.

Pytanie :
Czy Zamawiający dopuszcza myjkę ultradźwiękowa o wymiarze wewnętrznym 300 x 400 x 150 mm?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuści myjki ultradźwiękowej o opisanych parametrach ( 300 mm x 240 mm x  150 mm), gdyż w takiej myjce Zamawiający nie będzie mógł umyć np. pipet, których długość wynosi średnio 38 cm. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby myjka ultradźwiękowa miała następujące wymiary wanny (zbiornika) nie mniej niż długość 450 mm x szerokość 115 mm x głębokość 70 mm. 
Pytanie :
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w nastawę i wyświetlacz cyfrowy?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymagał, aby urządzenie było wyposażone w nastawę i wyświetlacz cyfrowy. Natomiast zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga timera analogowego.