Bydgoszcz, dnia 06.05.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 141

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na : Dostawa i montaż sprzętu laboratoryjnego do Pracowni Histopatologii w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

nr postępowania:	AZZP-BB.24-63/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniami wniesionym przez Wykonawcę  o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści pehametr z zasilaniem 220V/12 VDC?

Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza pH-metru z zasilaniem 220 V/12 VDC, ponieważ na terenie Polski występuje zasilanie 230 V, 50 Hz.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści pehametr  o wadze 0,9 kg?Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza pH-metru o wadze 0,9 kg, ponieważ pH-metr może być podnoszony i przenoszony w ramach jednego pomieszczenia, a także poza nim, więc zależy Zamawiającemu na najniższej wadze. Podtrzymuje zatem zapis SIWZ: Waga urządzenia nie większa niż 0,6 kg.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę do szkła laboratoryjnego, wyposażoną wyłącznie  w system do dozowania środków płynnych ( środka myjącego i neutralizatora) Stosowanie tego typu detergentów zapobiega ewentualnym zarysowaniom mytego szkła oraz jest bardziej ekonomiczne, niż stosowanie detergentów proszkowych.  Jeśli nie, poroszę o uzasadnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

W wielu przypadkach zastosowanie samych płynnych środków czyszczących jest niewystarczające. Detergenty proszkowe uzupełniają gamę środków myjących, możliwych do zastosowania i pozwalają na umycie bardziej zabrudzonych obiektów. Na dodatek są często tańsze niż detergenty płynne więc żaden z argumentów Pytającego nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. Zamawiający nie dopuszcza zmywarki wyposażonej wyłącznie w system dozowania środków płynnych i podtrzymuje zapis SIWZ: 3 dozowniki:
1 dozownik dla środka myjącego w proszku (detergentu) w drzwiach
1 dozownik dla środka myjącego w płynie (nabłyszczacza) w drzwiach
1 pompa dozująca do neutralizatorów i kwaśnych środków w płynie z zasobnikiem 1,5 L

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę z wózkiem iniekcyjnym z 15 dyszami i uchwytami do wąskich obiektów i 18 dyszami i uchwytami do szerokich obiektów, wyposażony  w przyłącze do suszenia gorącym powietrzem z systemem automatycznego rozpoznawania wózka, bez dyszy spłukującej dla dozownika proszku( ze względu na brak mycia proszkiem )? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza wózka iniekcyjnego wyposażonego wyłącznie w system dozowania środków płynnych i podtrzymuje zapis SIWZ: Wózek iniekcyjny z dyszami/uchwytami, podłączenie do suszenia gorącym powietrzem. Nie mniej niż 15 dysz do wąskich obiektów z uchwytami, nie mniej niż 18 dysz do szerszych obiektów z uchwytami z dyszą wypłukującą środek w proszku. Uzasadnienie jak w odpowiedzi do pytania nr 3

Zamawiający (-)