# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

DOSTAWA DYGESTORIÓW

LABORATORYJNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Nr postępowania AZZP.243.69.2016

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Miejsce składania i otwarcia ofert:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 21 lipca 2016 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

NIP 554-031-31-07

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  dalej w skrócie jako: PZP.

  - Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych             na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

- NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostawa dygestoriów laboratoryjnych wraz z wyposażeniem

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech  dygestoriów laboratoryjnych wraz wyposażeniem zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

2. Na potrzeby niniejszej SIWZ dygestoria określa się także zamiennie jako „sprzęt”.

3. Dostawa obejmuje:

- dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko

- wniesienie Sprzętu przez pracowników Wykonawcy montaż oraz jego uruchomienie  do istniejącego systemu wentylacji.

- przeprowadzenie jednodniowego instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi Sprzętu dla 2 pracowników w siedzibie Zamawiającego;.

  - Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Zakład Agrotechnologii

ul. Kordeckiego 20, bud. C 85-029 Bydgoszcz

  - Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
CPV: 39180000-7 meble laboratoryjne

  - Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1    pkt 7 ustawy PZP.

  - Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano poniżej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (3) trzech dygestoriów laboratoryjnych wraz z wyposażeniem, montażem  do istniejącego systemu wentylacji.

Urządzenia powinny charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami i wyposażeniem:

- Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych.

Wymiary zewnętrzne dygestorium:

- szer.: 1800 mm (+/- 10 mm),

- wys.: 2550 mm(+/- 50 mm),

- głębokość max. 900 mm na całej wysokości dygestorium, dopuszcza się pokrętła zaworów wystające 50 mm ponad ten wymiar

- całkowita wysokość dygestorium z oknem otwartym na wysokość 900 mm od blatu nie może przekroczyć 2715 mm

Wymiary komory roboczej:

- szer.: min. 1700 mm (mierzona w połowie głębokości komory roboczej)

- wys.: min. 1500 mm (mierzona od blatu do poziomego sufitu )

- głębokość min. 800 mm (mierzona od wewnętrznej krawędzi ramy okna do najbliższej oknu płaszczyzny tylnej ściany komory roboczej),

Dygestorium musi zapewniać bezpieczną pracę , zgodnie z normą EN 14175 lub równoważną w tym zakresie; przy wydajności wentylacji 680 m3/h i dawać stratę ciśnienia nie większą niż 45 Pa

Dygestorium wyposażone w:

- blat z lanej ceramiki z dwoma zlewikami chemicznymi w przedniej części komory roboczej;

- media:

    - 2 x zimna woda (zawory na prawej kolumnie instalacyjnej wylewki w prawej ścianie komory roboczej)

    - 2 x zimna woda (zawory na lewej kolumnie instalacyjnej (wylewki w lewej ścianie komory roboczej)

    - 1 x panel z 3 gniazdkami elektrycznymi (na prawej kolumnie)

    - 1 x panel z 4 gniazdkami elektrycznymi (prawy tylny narożnik wnętrza komory roboczej)

    - lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu

    - ekran dotykowy sterujący oraz monitorujący dygestorium

    - przycisk nożny uruchamiający okno

Pod blatem:

1	Szafka szer. 900mm, dwudrzwiowa, poj. półka, zamek

1	Szafka szer. 600mm, poj. drzwi, poj. półka, zamek

- Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych.

Wymiary zewnętrzne dygestorium:

- szer.: 1800 mm (+/- 10 mm),

- wys.: 2550 mm(+/- 50 mm),

- głębokość max. 900 mm na całej wysokości dygestorium, dopuszcza się pokrętła zaworów wystające 50 mm ponad ten wymiar

- całkowita wysokość dygestorium z oknem otwartym na wysokość 900 mm od blatu nie może przekroczyć 2715 mm

Wymiary komory roboczej:

- szer.: min. 1700 mm (mierzona w połowie głębokości komory roboczej)

- wys.: min. 1500 mm (mierzona od blatu do poziomego sufitu )

- głębokość min. 800 mm (mierzona od wewnętrznej krawędzi ramy okna do najbliższej oknu płaszczyzny tylnej ściany komory roboczej),

Dygestorium musi zapewniać bezpieczną pracę , zgodnie z normą EN 14175lub równoważna w tym zakresie, przy wydajności wentylacji 680 m3/h i dawać stratę ciśnienia nie większą niż 45 Pa

Dygestorium wyposażone w:

- blat z lanej ceramiki z dwoma zlewikami chemicznymi w przedniej części komory roboczej;

- media:

    - 2 x zimna woda (zawory na prawej kolumnie instalacyjnej wylewki w prawej ścianie komory roboczej)

    - 2 x zimna woda (zawory na lewej kolumnie instalacyjnej (wylewki w lewej ścianie komory roboczej)

    - 1 x panel z 3 gniazdkami elektrycznymi (na prawej kolumnie)

    - 1 x panel z 4 gniazdkami elektrycznymi (prawy tylny narożnik wnętrza komory roboczej)

    - lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu

    - ekran dotykowy sterujący oraz monitorujący dygestorium

    - przycisk nożny uruchamiający okno

Pod blatem:

1	Szafka szer. 900mm, dwudrzwiowa, poj. półka, zamek

1	Szafka szer. 600mm, poj. drzwi, poj. półka, zamek

- Dygestorium wyjezdne do prac laboratoryjnych.

Wymiary zewnętrzne dygestorium:

- szer.: 1500 mm (+/- 10 mm),

- wys.: 2550 mm(+/- 50 mm),

- głębokość max. 900 mm na całej wysokości dygestorium, dopuszcza się pokrętła zaworów wystające 50 mm ponad ten wymiar

Wymiary komory roboczej:

- szer.: min. 1400 mm (mierzona w połowie głębokości komory roboczej ponad zlewikiem)

- wys.: min. 2400  mm (mierzona od podłoża do poziomego sufitu )

- głębokość min. 770 mm (mierzona od wewnętrznej krawędzi ramy okna do najbliższej oknu płaszczyzny tylnej ściany komory roboczej ponad zlewikiem),

Dygestorium wyposażone w:

- zlewik chemiczny w przedniej części komory roboczej (nie dalej niż 45 od frontu);

- Dwa wyjezdne z żywicy fenolowej blaty prostokątne o wymiarze  1150-750 mm blat  i wysokości blat a – 900 mm i blat b 750 pod blatem pólka.

- media:

-  1 x zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej wylewki w prawej ścianie komory roboczej)

- 1 x panel z 3 gniazdkami elektrycznymi (na prawej kolumnie)

-  1 x panel z 4 gniazdkami elektrycznymi (prawy tylny narożnik wnętrza komory roboczej - lampa oświetlająca komorę roboczą,

- ekran dotykowy sterujący oraz monitorujący dygestorium,

- przycisk nożny uruchamiający okno,

- króciec główny do wentylacji 250 mm,

OPIS

- Dygestorium modułowe, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,75 mm -2 mm i pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym. Do budowy dygestorium i szafek nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek materiałów drewnopochodnych profili i blach aluminiowych (z wyjątkiem ramy okna) oraz stalowych kształtowników zamkniętych.

- Dygestorium musi posiadać media umieszczone z boków okna, panel sterowania z ekranem dotykowym oraz sterowane z tego panelu elektrycznie otwierane i zamykane okno i gniazda eklektyczne w komorze roboczej. Wszystkie funkcje sterowania i kontroli dygestorium zintegrowane w jednym panelu sterowania z kolorowym ekranem dotykowym.

- Dygestorium musi składać się z części roboczej (zawierającej komorę roboczą z podwójnymi ścianami bocznymi i pojedynczą ścianą tylną) oraz podstawy, w której można zamontować szafki. Dla dygestorium III możliwość wejścia do komory roboczej: dygestorium bez blatu i szafek – komora robocza zaczynająca się od podłoża pomieszczenia

- Wentylacja komory roboczej realizowana wyłącznie za pomocą szpar wentylacyjnych w części sufitowej, bez podwójnej ściany tylnej. Komora robocza ze stali ocynkowanej, malowanej lakierem poliuretanowym w kolorze białym. Dla III dygestorium dopuszcza się podwójną ścianę tylną.

- Króciec do połącznia wentylacji o średnicy 250 mm, z zabezpieczeniem przed zalaniem komory dygestorium skroplinami z układu wentylacji i odprowadzeniem tych skroplin do kanalizacji.

- W suficie otwory bezpieczeństwa pochłaniające energię rozprężania.

- Komora robocza musi posiać możliwość zainstalowania na tylnej ścianie uchwytu do mocowania stelaża chemicznego (2 prętów poziomych oraz 2 prętów pionowych), składającego się  z dwóch szyn wykonanych z polipropylenu zbrojonego włóknem szklanym. Każda z szyn musi posiadać dwa wózki z tego samego materiału umożliwiające regulację wysokości zamontowania prętów na szynie w zakresie całej jej długości, każdy z wózków wyposażony w pręt poziomy, prostopadły do ściany bocznej, o długości co najmniej 120 mm.

- Komora robocza musi mieć możliwość wbudowania w tylnej ścianie min, 8 gniazd elektrycznych, wyłączanych za pomocą dotykowego ekranu sterowania dygestorium, umieszczonego na zewnątrz dygestorium, na kolumnie obok okna. Wyłącznik gniazd musi mieć możliwość: ustawienia czasu wyłączenia gniazd wewnętrznych, tygodniowego programu włączania i wyłączania każdego z wewnętrznych gniazd elektrycznych , nadania każdemu z gniazd własnej nazwy. Gniazda instalowane w zestawach po 4 sztuki w każdym z tylnych narożników komory roboczej.

- Komora robocza oświetlana przez świetlówki o łącznej mocy minimum 50 W, umieszczone poniżej sufitu komory roboczej i ponad oknem, wbudowane w przednią ścianę komory roboczej. Dostęp do świetlówek od frontu dygestorium.

- Dookoła otworu okiennego (po bokach, nad krawędzią blatu na ramie okna) umieszczone profile aerodynamiczne ze stali kwasoodpornej pokrytej lakierem poliuretanowym, poprawiające skuteczność wentylacji komory roboczej.

- Profil aerodynamiczny umieszczony przy blacie dygestorium musi posiadać przepusty do wprowadzania do komory roboczej przewodów przy zamkniętym oknie i musi utrzymywać przewody w stałej pozycji niezależnie od położenia okna.. Dygestorium III bez profilu przy blacie.

- Podstawa dygestorium wykonana w całości z blachy stalowej o grubości 2 mm ocynkowanej, pokrytej lakierem poliuretanowym, giętej w sposób zapewniający sztywność konstrukcji. Podstawa na co najmniej 8 nóżkach poziomujących.  Podstawa musi zapewnić możliwość wsunięcia po nią szafek o szerokości nie mniejszej niż szerokość dygestorium pomniejszona o 10 cm. Szafki stojące pod dygestorium nie mogą być związane z konstrukcja dygestorium i muszą posiadać własne nóżki poziomujące. W dygestorium III możliwość wjechania do dygestorium blatem jezdnym.

- W podstawie, pomiędzy szafką a blatem dygestorium zamontowana szuflada, wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej malowanej lakierem poliuretanowym. Prowadnice szuflady zabudowane w podwójnych ściankach bocznych szuflady (max. grubość ścianki 32 mm). Prowadnice o pełnym wysuwie, rolkowe, z synchronizacją, pneumatyczną automatyką wciągu i samohamowaniem, wykonane ze stali ocynkowanej. Nośność szuflady co najmniej 40 kg. Wysokość frontu szuflady: 140 - 150 mm, szerokość frontu min 60 cm. Front z podwójnej blachy z wypełnieniem wewnętrznym. Nie dotyczy dygestorium III

- Okno dygestorium podwójne: górna cześć nieruchoma, dolna suwana góra – dół z napędem elektrycznym. Dla dygestorium III okno potrójne. Dodatkowy panel okna niezależny, zamykający dygestorium do podłogi.

- Okno górne o wysokości minimum 270 mm i szerokości nie mniejszej niż szerokość dygestorium pomniejszona o 285 mm  w ramie wykonanej z aluminium malowanego proszkowo, przeszklone szybą ze szkła bezpiecznego VSG (wielowarstwowego laminowanego: szkło-folia-szkło) o grubości minimum 6 mm, oprawioną w ramie za pomocą uszczelek chemoodpornych.

- Okno dolne ruchome o wysokości minimum 910 mm i szerokości nie mniejszej niż szerokość dygestorium pomniejszona o 285 mm, w ramie wykonanej z aluminium malowanego lakierem poliuretanowym, przeszklone szybą ze szkła bezpiecznego VSG (wielowarstwowego laminowanego: szkło-folia-szkło) o grubości minimum 6 mm. W dygestorium do prac ogólnych: 3 szyby w ramie okna przesuwane poziomo. Wysokość otwarcia okna minimum 1800 mm od podłoża pomieszczenia

- Okno ruchome podnoszone za pomocą przeciwciężaru, silnika elektrycznego i sytemu dwóch niezależnych linek kwasoodpornych. Przeciwciężar okna i wszystkie elementu układu podnoszenia okna (linki, napęd, przeciwwaga, układy zasilania i elektroniki sterującej) muszą być umieszczone wyłącznie w przednim panelu dygestorium (ponad otworem okiennym) lub w kolumnach z boków okna.

- Dygestorium musi posiadać funkcję automatycznego zamykania okna uruchamianą przez czujnik ruchu umieszczony pomiędzy blatem a szafką przed dygestorium, który inicjuje zamkniecie okna w przypadku braku ruchu przed dygestorium, w dowolnie programowalnym czasie do 5 minut. Ustawianie czasu samo zamykania musi być dostępne dla użytkownika z dotykowego panelu sterowania dygestorium.

- Elektryczny układ otwierania i zamykania okna musi być sterowany z głównego ekranu dotykowego. Ruch okna uruchamiany pojedynczym dotknięciem ekranu, okno powinno poruszać się do miejsca odpowiadającego miejscu dotknięcia symbolu okna na ekranie.

- Otwieranie okna musi być ograniczone elektroniczną blokadą bezpieczeństwa na wysokości około 500  mm, wysokość blokady musi posiadać możliwość zmiany (co najmniej w zakresie 400 – 600mm) przez użytkownika z dotykowego panelu sterowania dygestorium.

Dla dygestorium III otwieranie okna musi być ograniczone elektroniczną blokadą bezpieczeństwa na wysokości około 1400  mm od podłoża, wysokość blokady musi posiadać możliwość zmiany (co najmniej w zakresie 1300 – 1500 mm) przez użytkownika z dotykowego panelu sterowania dygestorium.

- Dygestorium musi posiadać przycisk nożny do uruchamiania automatycznego otwierania i zamykania okna oraz zatrzymania jego ruchu. Napęd okna powinien włączyć się także po poruszeniu rama okna.

- Okno musi posiadać tryb pracy ręcznej – z wyłączonym napędem.

- W przypadku, gdy poruszające się automatycznie okno napotka opór powinno automatycznie zatrzymać się i lekko cofnąć.

- Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem ze wszystkich stron. Nie dopuszcza się blatów zawierających fugi. Kształt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej ( na blacie nie mogą opierać się elementy komory roboczej). Grubość blatu powinna wynosić 28 +/-2 mm na całej powierzchni części płaskiej (nie dopuszcza się cieńszych płyt z żebrowaniem) i 35 +/- 2 mm wraz z podniesionym obrzeżem. Podniesione obrzeże odlane wspólnie z płytą, szerokość obrzeża nie większa niż 30 mm z każdej strony. Twardość ceramiki: min 7 w skali Mohsa, nasiąkliwość średnia nie większa niż 5%, gęstość objętościowa nie mniejsza niż 2,17 g/cm3, średnia otwarta porowatość nie większa niż 10,1%, wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 44MPa. Nie dotyczy dygestorium III

- Zlewik chemiczny wykonany również z ceramiki lanej, umieszczony wzdłuż prawej ściany komory roboczej, w przedniej części blatu roboczego, najdalsza krawędź zlewika nie dalej niż 45 cm od przedniej krawędzi blatu,  pobliżu kolumny z mediami (wklejony w blat od góry).  Obciążenie dopuszczalne blatu, co najmniej 200 kg. Kolor blatu i zlewiku niebieskoszary. Szerokość blatu i komory roboczej nie mniejsza niż szerokość dygestorium pomniejszona o max. 100 mm. Dla dygestorium III zlewik chemiczny, umieszczony wzdłuż prawej ściany komory roboczej, w przedniej części komory roboczej, najdalsza krawędź zlewika nie dalej niż 45 cm od przedniej krawędzi blatu,  pobliżu kolumny.

- Wymagane jest wyposażenie dygestorium w układ nadzorujący poprawność działania wentylacji w dygestorium. Układ nadzorujący powinien wyświetlać alarmy oraz ilość odciąganego (prawidłowa – na zielono, za mała – na czerwono, za duża na żółto) powietrza z komory roboczej (w m3/h) na głównym ekranie dotykowym panelu sterowania dygestorium, służącym do wyświetlania wszystkich komunikatów oraz do sterowania oknem i wszystkimi funkcjami dygestorium.

- Panel na całej powierzchni musi być wykonany z jednego kawałka szkła lub innego przezroczystego materiału, chemoodporny oraz bryzgoszczelny (zarówno do frontu jak tyłu). Wymiary ekranu dotykowego panelu co najmniej 65 x 100 mm.  Na ekranie dotykowym wyświetlane co najmniej: aktualna wartość przepływu powietrza przez komorę dygestorium w [m3/h], czas, datę, funkcje włączania i wyłączania dygestorium, włączania i wyłączania oświetlenia komory dygestorium, ostrzegać o nieprawidłowej pracy dygestorium i jego układów za pomocą alarmu akustycznego i optycznego, brak wentylacji, pozycja okna, stan gniazda wewnętrznych (włączone/ wyłączone)

- Panel musi posiadać następujące ustawienia dostępne dla użytkownika: ustawianie wysokości blokady okna, ustawianie odliczania czasu (timer), ustawianie czasu samo zamykania okna, ustawianie wysokości szary pod zamkniętym oknem, możliwość wyboru języka komunikacji - co najmniej: polski, angielski

- Układ nadzoru winien być wyposażony w podtrzymywanie elektryczne w przypadku zaniku napięcia oraz powinien posiadać możliwość sterowania stycznikiem wentylatora zewnętrznego oraz transmisji sygnałów alarmowych i pozycji okna.

- Panel sterowania musi posiadać na froncie złącze USB do zdalnej diagnostyki i serwisowania.

- Panel sterujący powinien posiadać funkcje włączania i wyłączania dygestorium, włączania i wyłączania oświetlenia komory dygestorium– funkcje te muszą być dostępne niezależne od ekranu dotykowego - przyciski dotykowe na panelu pod ekranem.

- Dygestorium wyposażone w kolumny instalacyjne z boków okna, wyposażone w minimum 8 stalowych, ocynkowanych kaset instalacyjnych (paneli) o wymiarach  90 - 95 x 295 - 300 mm umieszczonych po 4 sztuki w lewej i w prawej kolumnie instalacyjnej dygestorium (z boków okna). Każda z kaset instalacyjnych musi posiadać możliwość zamontowania, co najmniej: 3 gniazd elektrycznych 230V, lub 2 gniazd 400 V, lub 3 pokręteł zaworów. Kasety muszą być montowane metodą zatrzaskową (nie dopuszcza się montowania śrubami lub wsuwania).

- Kolumny instalacyjne muszą mieć otwierane całe fronty, w celu serwisowania elementów umiejscowionych w ich wnętrzu.

- Dygestoria muszą posiadać zarówno gniazdka jak i całe i kasety z gniazdami o klasie szczelności IP44. Kaseta z gniazdami musi posiadać własne oznaczenie CE i być wykonane ze stali ocynkowanej i dwustronnie malowanej lakierem poliuretanowym, obudowa wewnętrzna z tworzywa sztucznego, połączenie panelu z instalacja wewnętrzna dygestorium za pomocą złączek typu GST z blokadą

- Dygestorium musi posiadać możliwość umieszczenia w kasetach w lewej i prawej kolumnie instalacyjnej (z boków okna) pokręteł zaworów (armatury), w ilości minimum 9 szt. po każdej stronie okna oraz minimum 9 gniazd elektrycznych po każdej stronie okna, ponadto co najmniej 4 gniazd w listwie pod blatowej i 8 gniazd na tylnej ścianie komory roboczej

- Wyprowadzenia mediów w komorze roboczej:

  - Armatura do wody zimnej - wyprowadzenie wylewek w przednim części komory roboczej. Zakończenia z odkręcaną oliwką. Zawory umieszczone na kolumnie obok okna dygestorium Wysokość wylewki nad dnem zlewika minimum 28 cm. Zawory umieszczone są na kolumnie obok okna dygestorium.

  - armatura do gazów - wyprowadzenie wylewek w przednim narożniku komory roboczej, obok okna, wylewki  równoległe do bocznej ściany dygestorium, skierowane w kierunku tylnej ściany, zakończone oliwką. Zawory umieszczone są na kolumnie obok okna dygestorium.

- Pod blatem, pomiędzy nogi podstawy wstawione szafki laboratoryjne: dotyczy dygestorium I i II

  - Szafka wykonane wyłącznie z blach ocynkowanych malowanych poliuretanowo– nie dopuszcza się stosowania zamkniętych kształtowników, nie pokrytych od wewnątrz powłoką lakiernicza.

  - Korpus szafki wykonany w całości z  blachy o grubości 0,75 mm  - 1 mm, każda ściana szafki wykonana z oddzielnie lakierowanego przez zmontowaniem arkusza blachy. Ściany boczne szafek nie przylegających do innych szafek podwójne, lakierowane także od wewnątrz ściany. Boki szafek wykonane w taki sposób, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek 20 (+/- 1) mm, w celu zwiększenia sztywności blacha zaginana w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Boki szafek muszą posiadać otwory do montowania różnego rodzaju wyposażenia: drzwiczek lewych i prawych półek, prowadnic szuflad i wysuwanych półek.  Otwory te w musza być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej podwójnej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z pojedynczej blachy, demontowane w celu serwisowania podłączeń mediów znajdujących się za stołem. Dno szafki pełne, w szafkach na cokole z otworami do poziomowania szafki od wewnątrz.

  - Front szafki wykonany z blachy o grubości 0,75 mm - 0,8 mm, podwójny i wypełniony materiałem tłumiącym i usztywniającym. Grubość frontów szafek max. 14 mm- 15 mm, narożniki zaokrąglone. Front szafki (drzwiczki i szuflady) wykonany z dwóch tłoczonych i wkładanych w siebie płatów blachy stalowej ocynkowanej i dwustronnie malowanej farbami poliuretanowym – jeden płat jest powierzchnią zewnętrzna, drugi wewnętrzną. Wewnętrzny arkusz blachy wklejany do wnętrza tłoczonego arkusza zewnętrznego, bez jakichkolwiek szpar, spawów lub zgrzewów. Obie części frontów lakierowane dwustronnie, oddzielnie, przed ich połączniem.

  - Szafka na cokole wyposażone w nóżki poziomowane wyłącznie od wewnątrz szafki oraz cokół zasłaniający je, wykonany z jednego kawałka blachy ocynkowanej i pokrytej powłoka lakierniczą w ciemnym kolorze. Wysokość cokołu 88 mm - 92 mm.

  - Zawiasy drzwiczek puszkowe o kącie otwarcia co najmniej 270o, jednoprzegubowe, przegub zewnętrzny, zatrzaskowe, z hamulcem, wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów cynku, niklowane. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkręty. Zawiasy muszą być mocowane do puszki poprzez wsuniecie części roboczej zawiasa w prowadnice puszki i automatyczne blokowanie zatrzaskową klapką zasłaniająca wkręty. Rozłącznie zawiasów w celu demontażu drzwiczek musi następować tylko przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysunięcie części roboczej zawiasa z puszki – bez odkręcania jakichkolwiek połączeń gwintowanych.

  - Uchwyty frontów o długości 200 (+/- 10) mm, i przestrzeni pomiędzy częścią chwytną a frontem szafki powyżej 20 mm. Cześć chwytna nachylona od pionu o około 40o, ze zdejmowaną przeźroczystą nakładką z tworzywa sztucznego, pod która można włożyć fiszkę z opisem zawartości szafki. Minimalne wymiary fiszki mieszczącej się na frontowej, nachylonej płaszczyźnie części chwytnej i całkowicie chowającej się pod nakładką na uchwycie: 123 mm x 11 mm. Uchwyt wykonane jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów cynku, chromowany.

  - Półki w szafkach i szafach musza posiadać możliwość regulacji wysokości ich zawieszenia oraz musza być wzmocnione zawinięciem przedniej i tylnej krawędzi do dołu, o wysokości nie większej niż 20 mm.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku, którego dotyczy zamówienie. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Do oferty należy dołączyć :

- - opis techniczny zaoferowanego sprzętu (wraz z nazwą producenta i typem modelu),  w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).

- - Dokument z badania odporności korozyjnej blach ocynkowanych, pokrytych powłoką lakierniczą poliuretanową, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy  PN – EN ISO 9227: 2012 lub równoważnej w tym zakresie, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005 lub równoważnej w tym zakresie, mają wynosić nie więcej niż 0. Dokument ten musi dotyczyć wszystkich w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane.

- - Dokument potwierdzający badania odporności termicznej ceramiki, według normy PN-EN ISO 10545-9:1998 lub równoważnej w tym zakresie

- - Dokument potwierdzający badania odporności chemicznej, według normy PN-EN ISO 10545-13:1999 lub równoważnej w tym zakresie

- - Dokument potwierdzający badania odporności na plamienie, według normy PN-EN ISO 10545-14:1999 lub równoważnej w tym zakresie

- - Dokument potwierdzający badania zawartości uwalnianego ołowiu i kadmu, według normy PN-EN ISO 10545-15:1999 lub równoważnej w tym zakresie

- - Dokument potwierdzający adsorpcję wody, według normy PN-EN ISO 10545-3 lub równoważnej w tym zakresie

- - Dokument potwierdzający odporność na przetarcie powierzchni, minimum 5 klasy , według normy PN-EN ISO 10545-7 lub równoważnej w tym zakresie

- - Dokument potwierdzający liniową wydłużalność termiczną, według normy DIN 51045 lub równoważnej w tym zakresie

- - Dokument potwierdzający twardość na zarysowania wg skali Mohs, według normy PN-EN 15771 lub równoważnej w tym zakresie

- - Dokument potwierdzający odporność działania 3 – punktowej siły zginającej,

- - Dokument potwierdzający wytrzymałość na ściskanie na zimno.

punkty od 2 – 12 dotyczą dygestorium 2-12)

Dokumenty te muszą być wystawione przez laboratorium akredytowane.

- Zaświadczenie, wystawione przez laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z normą EN 14175 cz.  2 i 3,

- Zaświadczenie, wystawione przez laboratorium, z przeprowadzonego badania z przepływu powietrza według DIN 12924 część 1.

Dygestorium musi posiadać deklaracje zgodności CE.

Warunki gwarancji na Sprzęt

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania oraz wsparcia technicznego w zakresie obsługi Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ :w okresie co najmniej 12  miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 21 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie do 27.09.2016r.

- UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### WZÓR UMOWY

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

- PODWYKONAWSTWO ORAZ ZMIANY UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.

Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia.

- ZMIANY UMOWY

- zmiany nieistotne

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie mają charakteru istotnego, co oznacza, że:

  - wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania,

  - zmiany nie poszerzają zamówienia w sposób znaczący o zakres, który nie był pierwotnie ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji towarzyszącej SIWZ oraz

  - zmiany nie modyfikują równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach zamówienia.

- zmiany istotne

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

- zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,

- zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych 
w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

  - przerw w trakcie prac instalacyjnych i montażowych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

  - zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;

w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

- WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 PZP.

Ponadto, wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. PZP.

### OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1-4 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia                 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

- Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3), oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 ) oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 3 SIWZ.

- Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ , Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby (tj. wiedzę i doświadczenie, jak również potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe) podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny.

- W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (według wzoru – załącznik nr 6; zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu odbiegającego od wzoru, pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał co najmniej te informacje, które wskazano w treści wzoru stanowiącego załącznik nr 6).

- Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia – załącznik nr 3) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2 SIWZ.

- Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

- KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia – załącznik nr 3).

Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw                         do wykluczenia (wzory oświadczeń – załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ).

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia – załącznik nr 5                 do SIWZ).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Opis techniczny wraz z nazwą producenta i typem  modelu zaoferowanego sprzętu   – w celu potwierdzenia,  że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom  określonym przez Zamawiającego – w języku polskim;

- Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

- Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

- W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokument o którym mowa w pkt. 2, potwierdzający, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału składa dokument (dokumenty) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszona upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu terytorialnego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, e-mailem lub faksem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje e-mailem lub faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-796 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

Bud. 3.1 pokój nr 141

- na adres e-mail:		barbara.bogaczyk@utp.edu.pl

- na faks nr:			52 374 92 66

- Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach związanych                         z procedurą przetargową jest   Pani Barbara Bogaczyk

tel. 52 374 92 61, w godz. 8:00 – 14:00.

w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia   jest Pan Jacek Długosz

tel. 52 374 95 27, 52 374 95 23  w godz. 8:00 – 14:00.

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

- Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz opublikuje tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Informacja o nowym terminie składania ofert zamieszczona zostanie również w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 PZP.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

- Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

- Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.                        Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

- Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

- Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

- Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

- Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, musi jednak wykazać iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1 pokój nr 141

oraz opisane:

„PRZETARG NA DOSTAWĘ DYGESTORIÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

” NIE OTWIERAĆ PRZED 29.07.2016r., godz. 09:10

- Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2);

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 3);

- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 5);

- oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wzór – załącznik nr 6)

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik – oryginał lub odpis notarialnie poświadczony;

- opis techniczny wraz z nazwą producenta i typem  modelu zaoferowanego sprzętu na dzień przygotowania oferty – w celu potwierdzenia,  że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom  określonym przez Zamawiającego – w języku polskim

- dokumenty wymagane w przypadku, kiedy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych podmiotów trzecich (por. rozdział VIII pkt 3, 4 SIWZ);

- jeżeli dotyczy - wskazanie części zamówienia, której (których) wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykonanie całości zamówienia zostanie powierzone podwykonawcy (podwykonawcom);

- dokumenty wymagane w przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (podmiotom trzecim, na których zasobach Wykonawca polega i, które będą brały udział w realizacji zamówienia) – por. rozdział VI pkt 2 SIWZ.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

- Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać u specjalisty ds. zamówień publicznych

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1 pokój nr 141
 lub przesłać na powyższy adres.

- Termin składania ofert: do 29.07.2016r., do godz. 09:00

- Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi 29.07.2016r., o godz. 09:10

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1 nr 146

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte 
w ofercie informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. Wykonawca, który był nieobecny podczas otwarcia ofert może złożyć wniosek o przekazanie Mu przez Zamawiającego informacji, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

- Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną  cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050,  z późn. zm.).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Cena nie podlega waloryzacji.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena –90 %

termin gwarancji – 10%

2. Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

Ocena oferty = Pc+Pg

gdzie:

Pc	- ocena oferty w kryterium ceny

Pg	- ocena oferty w kryterium termin gwarancji

3. Ocena oferty w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

najniższa oferowana cena

Pc = ------------------------------------    x   90

cena badanej oferty

4. Ocena oferty w kryterium termin gwarancji zamówienia oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

termin gwarancji badanej oferty

Pg =------------------------------------------    x   10

najdłuższy termin gwarancji

### minimalny termin gwarancji to 12 miesięcy, a maksymalny    36 miesięcy

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

- Do etapu porównania ofert zostaną dopuszczone oferty nie podlegające odrzuceniu.

- Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przesłane e-mailem lub faksem, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przekazane pisemnie – termin ten wynosi 10 dni.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje               odwołanie.

  - W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia Odwołującego z postępowania,

- odrzucenia oferty Odwołującego.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień niniejszej SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Załączniki:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,

- Wzór umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym  - załącznik nr 4,

- Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5,

- Wzór oświadczenia o zobowiązaniu podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów – załączniku nr 6

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-796 Bydgoszcz

AL. Prof. S. Kaliskiego 7

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ….......................................................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................................

NIP ..................................................................................................................................................

REGON ..........................................................................................................................................

Nr telefonu  …................................................................................................................................

Nr faksu …................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej ...........................................................................................................

Nr rachunku bankowego  ...............................................................................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ................................... ...........................................................................................................................................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

DOSTAWA DYGESTORIÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

Cena brutto:     ………………………   zł     (słownie:  ……………………..……………………

……………………………………………..…….………………………………………………….

Termin gwarancji …… miesięcy od dnia potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Oświadczamy, że:

- powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

- posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- posiadamy Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg  EN ISO 9001: 2008 zaświadczający, że stosuje system zarządzania zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego i zostanie on przedstawiony na etapie dostawy

- posiadamy Certyfikat OHSAS 18001: 2007 dla Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego i zostanie on przedstawiony na etapie dostawy

- posiadamy Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg  EN ISO 14001: 2005 zaświadczający, że stosuje system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego i zostanie on przedstawiony na etapie dostawy

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- oświadczenie o braku  podstaw do wykluczenia z postępowania;

- aktualny odpis z właściwego rejestru;

- opis techniczny zaoferowanego sprzętu (wraz z nazwą producenta i typem modelu) – w celu potwierdzenia,  że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom  określonym przez Zamawiającego – w języku polskim;

- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

………………….……….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
  (lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t. j. z późn. zm.)

………………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega i, który będzie brał udział

w realizacji zamówienia)

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie

…………….………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4  do SIWZ

Wzór

- UMOWA nr AZZP.244.69.2016

w dniu .................................. roku w Bydgoszczy, pomiędzy:

Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z siedzibą przy al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, NIP 5540313107, zwanym dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………., działającego na podstawie stosownego pełnomocnictwa,

przy kontrasygnacie kwestor – mgr inż. Renaty Zalewskiej

a

…………………………………………… zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

………………………………………….,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie

przetargu nieograniczonego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamówień publicznych na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż, dostarczenie  montaż i uruchomienie do istniejącego systemu wentylacji trzech dygestoriów zwanego dalej „sprzętem” oraz przeprowadzenie jednodniowego instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi sprzętu dla 2 pracowników w siedzibie Zamawiającego.

2. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt oraz dokona jego montażu i uruchomienia, przeprowadzi jednodniowy instruktaż stanowiskowy w języku polskim w zakresie obsługi sprzętu dla 2 pracowników w siedzibie Zamawiającego zgodnie z wymogami i opisem wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania nr AZZP.243.69.2016 – dalej: SIWZ oraz ofertą Wykonawcy.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt nie będzie posiadał żadnych defektów, wad, wykonawczych ani innych wad wynikających z zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania.

§ 2

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży, dostarczenia montażu, uruchomienia sprzętu oraz przeprowadzenia jednodniowego instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi sprzętu dla 2 pracowników w siedzibie Zamawiającego  w terminie……………… od dnia podpisania umowy. Dostawa musi zostać zrealizowana w dniu roboczym w godzinach ……………….., miejscem dostawy jest następujący adres: ………………………………..,.

2. Dostawa będzie uważana za prawidłowo wykonaną pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru jakościowego. Procedura odbioru jakościowego zostanie rozpoczęta w dniu dostarczenia sprzętu.

3. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie związane z nim dokumenty, w języku polskim.

4. Za termin wykonania dostawy uważać się będzie termin rozpoczęcia odbioru jakościowego, o którym mowa wyżej, z zastrzeżeniem przypadku odmowy dokonania odbioru jakościowego, co będzie równoznaczne z opóźnieniem w wykonaniu dostawy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia sprzętu przed jego odbiorem przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest:

1)  przygotować protokół odbioru jakościowego zgodnego z niżej wskazanymi parametrami , zawierający następujące informacje dotyczące dostarczanego sprzętu:

a) nazwę producenta,

b) model,

c) parametry sprzętu :

Dygestorium I

Wymiary zewnętrzne……………………………………………….

Wymiary komory roboczej………………………………………….

Opis ………………………………………………………………….

Wyposażenie:………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Dygestorium II

Wymiary zewnętrzne……………………………………………….

Wymiary komory roboczej………………………………………….

Opis ………………………………………………………………….

Wyposażenie:………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Dygestorium III

Wymiary zewnętrzne……………………………………………….

Wymiary komory roboczej………………………………………….

Opis ………………………………………………………………….

Wyposażenie:………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Projekt ww. protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej

na adres: …………………….. najpóźniej na 2 (dwa) dni robocze przed datą dostawy;

2) do zapewnienia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie oraz SIWZ i ofercie Wykonawcy.

§ 4

Prawo własności

Prawo własności sprzętu przechodzi na Zamawiającego w chwili podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń.

§ 5

Cena, warunki płatności

1.	Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie Umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ……………………………………….) brutto. Wynagrodzenie wskazane w zdaniu poprzednim wyczerpuje całość roszczeń Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu dostarczenia montażu, uruchomienia oraz przeprowadzenia jednodniowego instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi sprzętu dla 2 pracowników w siedzibie Zamawiającego oraz serwisu gwarancyjnego.

2.	Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, na rachunek Wykonawcy prowadzony przez …………………… nr…………………… .

§ 6

Gwarancja, serwis

1. Sprzęt objęty  jest … - miesięczną gwarancją jakości udzieloną przez Wykonawcę. Jeżeli oprócz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę sprzęt objęty jest również odrębną gwarancją jego producenta, Wykonawca wraz z sprzętem przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne uprawniające do skorzystania z roszczeń wynikających z takiej odrębnej gwarancji producenta. Niżej określone warunki znajdują zastosowanie do gwarancji Wykonawcy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń.

3. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie, ponosząc przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za należyte załatwienie reklamacji.

6. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw sprzętu  objętego gwarancją w okresie gwarancji, w tym koszty dojazdu, transportu.

7. Zgłoszenie reklamacji dotyczących dostarczonego sprzętu  następuje pisemnie lub na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ……………….. . Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać opis wady lub usterki. Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia.

8. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa sprzętu lub jedna istotna jego naprawa, przez co rozumie się naprawę o wartości nie niższej niż 30% wartości sprzętu według ceny zakupu, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonych od dnia zgłoszenia kolejnej reklamacji, dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż sprzęt wymieniany.

9. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi.

10. W przypadku nie przystąpienia i nie wykonania naprawy lub wymiany sprzętu z tytułu gwarancji lub rękojmi w terminie, Zamawiający ma prawo, bez konieczności wzywania Wykonawcy na piśmie do realizacji jego obowiązków i wyznaczania mu dodatkowego terminu, dokonać odpowiednio: naprawy lub wymiany sprzętu na koszt Wykonawcy.

§ 7

Odstąpienie od Umowy

1.Na zasadzie art. 353 [1] k.c. Strony postanawiają, że Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia) jeżeli opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z jej treści przekroczy 7 (siedem) dni.

2.	Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia okoliczności uzasadniających skorzystanie z tego uprawnienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w innych przypadkach, na okoliczność których uprawnienie takie wynika z przepisów prawa, w szczególności zaś w przypadkach wskazanych w art. 560 kodeksu cywilnego. Zdanie drugie ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Zasady odpowiedzialności

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy, montażu, uruchomienia lub przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego – wystarczające do nałożenia kary umownej jest zajście jednego z ww. okoliczności;

2) za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia - na zasadach ogólnych - odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Jeżeli po stronie Zamawiającego wyniknie szkoda spowodowana działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy na okoliczność których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, choćby nie było jeszcze wymagalne.

4. W przypadku ziszczenia się przesłanek do nałożenia kary umownej, Zamawiający ustala jej wysokość oraz wzywa Wykonawcę na piśmie do jej zapłaty wyznaczając termin albo składa pisemne oświadczenie o potrąceniu kary umownej ze służącą Wykonawcy względem Zamawiającego wierzytelnością.

5. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia realizacji Umowy lub jej części ani z żadnych innych zobowiązań umownych, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

§ 9

Nadzór nad realizacją Umowy

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego jest: ..............................................................................................................

tel.: ....................., faks: ....................., e-mail: .....................

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest:

............................................................................................................................................... tel.: ....................., faks: ....................., e-mail: .....................

3. Zmiana postanowień ust. 1 i ust. 2 wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie. Zmiana taka nie stanowi zmian postanowień Umowy.

4.	Wyżej wskazane osoby wyznaczone zostały do kontaktów o charakterze roboczym i technicznym, nie są one umocowane do składania w imieniu Stron oświadczeń woli, w szczególności zaś do składania oświadczeń rodzących lub mogących rodzić zobowiązania finansowe, co nie wyłącza istnienia takiego umocowania wynikającego ze stosunków pozaumownych łączących daną osobę z jedną ze Stron.

5.	Strony ustalają jednak, że ww. reprezentant Zamawiającego będzie uprawniony i upoważniony do dokonywania odbiorów dostaw, zgłaszania do nich ew. zastrzeżeń i pytań oraz do podpisywania protokołów.

6.	Strony ustalają, że wszelkie istotne ustalenia, informacje i oświadczenia związane z realizacją Umowy będą czynione i przekazywane wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej. Wszelkie istotne ustalenia, informacje lub oświadczenia poczynione lub przekazane w formie telefonicznej lub ustnej uważa się za niewiążące/niebyłe, jeśli nie zostaną następnie potwierdzone przez obie Strony mailowo lub w formie pisemnej co do ich treści i daty przekazania.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Zmiany w treści umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ i dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

2. W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie postanowienia SIWZ oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

3. Spory mogące wyniknąć z tej umowy będzie rozpoznawał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 (jeden) egzemplarz  Wykonawca.

Zamawiający							Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy

Dokument gwarancyjny

Warunki gwarancji na Sprzęt

1)	Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania oraz wsparcia technicznego w zakresie obsługi Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ :w okresie ……………….. od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

2)	Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

3)	Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

4)	Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

5)	Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

6)	Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

7)	Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

8)	Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

9)	Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

10)	Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

11)	Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

------------------------

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 5  do SIWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy , że   Wykonawca .................................................................................................

* należy / nie należy do grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej Wykonawcy:

- ………………………………………………………………………………….………..

- ………………………………………………………………………………….………..

- ………………………………………………………………………………….………..

- ………………………………………………………………………………….………..

- ………………………………………………………………………………….………..

- ………………………………………………………………………………….………..

- ………………………………………………………………………………….………..

w związku z powyższym nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

…………….………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:

| Podmiot trzeci: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Zamówienie: |  |
| Zamawiający: | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 85-796 Bydgoszcz |
| Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji: |  wiedza i doświadczenie  potencjał techniczny  osoby zdolne do wykonania zamówienia  zdolności finansowe |
| Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie polegało na: |  |
| Okres, w którym Wykonawca będzie dysponował wskazanym zasobem: |  |
| Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim |  |
| Czy oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie oznaczało udział (pośredni lub bezpośredni) podmiotu trzeciego w realizacji choćby części zamówienia? |  tak  nie |

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)