Bydgoszcz, dnia 04.06.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 141

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na : Dostawa mikrowirówki i wirówki z chłodzeniem w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

nr postępowania:	AZZP-BB.24-85/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniami wniesionym przez Wykonawcę  o następującej treści:

A. dotyczy mikrowirówki z chłodzeniem

- Czy zamawiający dopuszcza mikrowirówkę z chłodzeniem o maksymalnych obrotach 15.000 min-1, z możliwością regulacji temperatury w zakresie -9 do +40 st. C w interwałach co 1 st. C i spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego? Wymaganie zakresu regulacji temperatury od -20 do +40oC nie ma znaczenia praktycznego, ponieważ podczas wirowania temperatura w komorze w dostępnych na rynku modelach wirówek z chłodzeniem (zaliczając do nich model oferowany przez naszą firmę) jest utrzymywana w przedziale od 0 do +4 st.C.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza  mikrowirówki z chłodzeniem o maksymalnych obrotach 15.000 min-1, z możliwością regulacji temperatury w zakresie -9 do +40 st. C w interwałach co 1 st. C, ponieważ  w laboratorium prowadzone są  badaniach do  których wymagany jest zakres temperatur od -20 do +40 st. C

- Czy zamawiający dopuszcza dwa identyczne hermetycznie uszczelniane wirniki kątowe o pojemności 24 x 2,2/1,5 ml, o maksymalnej prędkości nastawnej 15 000 min-1 (RCF 22 000 x g)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na dwa identyczne hermetycznie uszczelniane wirniki kątowe o pojemności 24 x 2,2/1,5 ml, o maksymalnej prędkości nastawnej 15 000 min-1 (RCF 22 000 x g) z uwagi  na prowadzone badania wymagane są dwa różne wirniki.

B. dotyczy wirówki z chłodzeniem:

- Czy zamawiający dopuszcza wirówkę z krokiem nastawiania prędkości co 1 rpm i spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wirówkę z krokiem nastawiania prędkości co 1 rpm. Zaproponowana wirówka z krokiem nastawiania prędkości co 1 rpm jest zgodna z SIWZ i spełnia wymagania Zamawiającego.

- Czy Zamawiający dopuszcza przedział nastawiania czasu 0-9999 minut plus praca ciągła?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza przedział nastawiania czasu 0-9999 minut plus praca ciągła.

Zaproponowana wirówka z przedziałem nastawiania czasu 0-9999 minut plus praca ciągła jest zgodna z SIWZ i spełnia wymagania Zamawiającego.

- Czy zamawiający dopuszcza wirówkę z nastawianiem temperatury od – 9 do +40oC w interwałach co 1oC, z kontrolą temperatury (po osiągnięciu równowagi) ± 1oC temperatury nastawionej, z wyświetlaniem temperatury (po osiągnięciu równowagi) komory rotora z dokładnością do 1oC i spełniającą pozostałe wymagania zamawiającego? Wymaganie zakresu regulacji temperatury od -20 do +40oC nie ma znaczenia praktycznego, ponieważ podczas wirowania temperatura w komorze w dostępnych na rynku modelach wirówek z chłodzeniem (zaliczając do nich model oferowany przez naszą firmę) jest utrzymywana w przedziale od 0 do +4 st.C.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza  wirówki z chłodzeniem  z możliwością regulacji temperatury w zakresie -9 do +40 st. C w interwałach co 1 st. C, ponieważ  w laboratorium prowadzone są  badaniach do  których wymagany jest zakres temperatur od -20 do +40 st. C

- Czy zamawiający dopuszcza rotor (wirnik) stałokątny do 24 probówek x 15 ml, max. 10 000 rpm oraz rotor (wirnik) wychylno-kątny do 4 szt. koszy  x 500 ml, max. prędkość 4 000 rpm, z adapterami na probówki 15 ml typu Falcon do kosza odpowiedniego rotora w ilości uzależnionej od adaptera?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na rotor (wirnik) wychylno-kątny do 4 szt. koszy x 500 ml, max. prędkość 4 000 rpm, z adapterami na probówki 15 ml typu Falcon do kosza odpowiedniego rotora w ilości uzależnionej od adaptera  z uwagi na prowadzone badania wymagana max. prędkość powinna wynosić 4 700 rpm .

Zamawiający (-)