Bydgoszcz, dnia 15.05.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż komór laboratoryjnych  
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-70/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 13.05.2013r. o następującej treści:

Zadanie nr 1 – komora z poziomym przepływem powietrza

- Czy Zamawiający dopuszcza komorę o głębokości komory roboczej 465mm i wysokości komory roboczej 595mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory o głębokości komory roboczej 465mm i wysokości komory roboczej 595mm.

- Czy dopuszcza się komory z lampami 500lx?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komór z lampami 500lx.

- Czy dopuszcza się komorę bez rolety zamykającej obszar roboczy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory bez rolety zamykającej obszar roboczy. Wymagana jest komora z roletą chroniącą obszar roboczy 
w   czasie   przerw   w pracy  dla  ochrony  przed  zanieczyszczeniami  komory i

stojących w niej akcesoriów.

- Czy dopuszcza się komorę bez portu DOP/DOS 100%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory bez portu DOP/DOS 100%. Port DOP/DOS 100% jest wymagany dla procedury konserwacji i sprawdzenia sprawności komory laminarnej.

Zadanie 1 – komora II klasy bezpieczeństwa

- Czy dopuszcza się komorę laminarną ze ścianami nieprzeszklonymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory laminarnej ze ścianami nieprzeszklonymi.

- Czy dopuszcza się komorę z oświetleniem 800 lux?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory z oświetleniem 800lx.

- Czy dopuszcza się, aby komora posiadała niedzielony blat roboczy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory z niedzielonym blatem roboczym. Wymagany jest dzielony blat roboczy na co najmniej 4 części dla zapewnienia możliwości jego autoklawowania w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

- Czy dopuszcza się komorę z wyświetlaczem LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie komory z wyświetlaczem LED.

- Czy komora powinna posiadać panel z lampą uv zamykający komorę roboczą na czas dekontaminacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Lampa UV powinna być zainstalowana na stałe w komorze i jej włączenie powinno być możliwe tylko po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej komory.

Zadanie nr 2

- Czy dopuszcza się transiluminator z powierzchnią pola wizualizacji o wymiarach 21x25cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie transiluminatora z powierzchnią pola wizualizacji o wymiarach 21x25cm. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści w SIWZ.

- Czy dopuszcza się aparat do elektroforezy z tacką o wymiarach 9x11cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do elektroforezy z jedną tacką o wymiarach 9x11cm. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści w SIWZ (Po zmianie: Jedna tacka do wylewania żeli o wymiarach co najmniej 9x10 cm oraz jedna tacka o wymiarach nie większych niż 7x10 cm).

Zadanie nr 4

- Czy dopuszcza się komorę wzrostową o pojemności 400 litrów (wymiary wewnętrzne komory: 63x63x101cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory wzrostowej 
o pojemności 400 litrów.

- Czy dopuszcza się komorę wzrostową z oświetleniem zainstalowanym w suficie i dwóch ścianach bocznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory wzrostowej komory wzrostowej z oświetleniem zainstalowanym w suficie i dwóch ścianach bocznych Oświetlenie w komorze wzrostowej nie może być zainstalowane w ścianach bocznych, ponieważ w komorze wzrostowej będą umieszczone rośliny i do ich prawidłowego wzrostu niezbędne jest jednolite oświetlenie na całej powierzchni każdej półki.

Zadanie nr 5

- Czy dopuszcza się komorę laminarną wyposażoną w wymagane w normie bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12 469 filtry HEPA zamiast ULPA? Filtry ULPA z uwagi na większą gęstość wymagają częstszej wymiany, co naraża użytkowników na wyższe koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie  komory laminarnej wyposażonej w filtry HEPA zamiast ULPA.

- Czy dopuszcza się komorę bez wskaźnika wskazującego temperaturę w komorze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zaakceptuje komorę bez wskaźnika wskazującego temperaturę 
w komorze. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści w SIWZ.

- Czy komora laminarna powinna być wyposażona w statyw z regulowaną wysokością (blatu komory) w zakresie co najmniej 750-900mm, umożliwiający odpowiednie dopasowanie wysokości przez użytkownika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga wyposażenia komory w statyw o regulowanej wysokości blatu.

- Czy komora powinna posiadać certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12 469 wystawiony przez niezależne laboratorium akredytowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga aby zaoferowana komora posiadała certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12 469 wystawiony przez niezależne laboratorium akredytowane.

- Czy wysokość wewnętrzna komory laminarnej w celu umożliwienia wygodnej pracy z pipetami i pipetorami, powinna mieć wysokość co najmniej 780mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w SIWZ określił wewnętrzną wysokość nie mniejszą niż 650 mm 
w związku z czym zaoferowany powyżej parametr spełnia wymagania określone w SIWZ.

- Czy komora laminarna powinna posiadać przynajmniej 2 wentylatory obsługujące filtry?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określił w SIWZ ilości wentylatorów niezbędnych do obsługi filtrów.

Zamawiający (-)