Bydgoszcz, dnia 15.05.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż komór laboratoryjnych  
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-70/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 14.05.2013r. o następującej treści:

Zadanie nr 3

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości wewnętrznej 1385 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o wysokości wewnętrznej 1385 mm. Zamawiający dokona stosownej zmiany w treści SWIZ.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach półki 940mm x 560mm? Półka o wymiarach 1990 mm x gł. 750 może ulegać odkształceniom na skutek obciążenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach półki 940mm x 560mm, o ile w tej samej komorze istnieje możliwość umieszczenia drugiej półki na tym samym poziomie, a suma powierzchnia półek wynosić będzie min. 1,5m2.

- Czy Zamawiający dopuści fitotron szafowy o łącznej powierzchni hodowlanej 1,05m2  na dwóch półkach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fitotronu szafowego o łącznej powierzchni hodowlanej 1,05m2  na dwóch półkach. Zamawiający chce mieć możliwość umieszczenia uprawy o powierzchni 1,5m2 na tym samym poziomie w pojedynczej komorze. Podział tej powierzchni na 2 lub więcej półek nie jest istotny.

- Czy Zamawiający dopuści fitotron szafowy o łącznej powierzchni hodowlanej 1,05m2 z możliwością łączenia dający łączną powierzchni hodowlanej 2,10 m2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fitotronu szafowego o łącznej powierzchni hodowlanej 1,05m2 z możliwością łączenia dający łączną powierzchni hodowlanej 2,10 m2. Zamawiający chce mieć możliwość umieszczenia uprawy o powierzchni 1,5m2 na tym samym poziomie 
w pojedynczej komorze. Podział tej powierzchni na 2 lub więcej półek nie jest istotny.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zapisu 16 programów 
z interwałem zapisu co 1 minutę przez max. 24 godziny z możliwością kontynuacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z możliwością zapisu 16 programów z interwałem zapisu co 1 minutę przez max. 24 godziny 
z możliwością kontynuacji.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z funkcja rejestracji parametrów pracy poprzez zewnętrzne czujniki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z funkcja rejestracji parametrów pracy poprzez zewnętrzne czujniki.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pełnymi drzwiami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia z pełnymi drzwiami.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z programowana regulacja natężenia naświetlenia nad półką w trzech zakresach: 150, 320 i 500 µmoli?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia z programowaną regulacja natężenia naświetlenia nad półką w trzech zakresach: 150, 320 i 500 µmoli. Zamawiający chce mieć możliwość płynnej regulacji oświetlenia
w zakresie 10-100% pełnej jasności lamp.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z horyzontalnym obiegiem powietrza między półkami, powodujący równomierny rozkład temperatur bez możliwości regulacji natężenia nawiewu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia z horyzontalnym obiegiem powietrza między półkami, powodującym równomierny rozkład temperatur bez możliwości regulacji natężenia nawiewu.

- Czy Zamawiający dopuści generator ozonu o innych parametrach porównywalnych do wyspecyfikowanych? Przedmiotem postępowania jest dostawa komory klimatycznej i tak szczegółowa specyfikacja generatora ozonu może być parametrem odcinającym uniemożliwiającym uczciwą konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgody na zaoferowanie generatora ozonu o ile oferowane parametry będą odpowiadać minimalnym wymaganiom określonym w SIWZ.

Zadanie nr 4

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją parametrów co 1°C? Dokładność   nastawy 0,1C nie ma wpływu na dokładne odwzorowanie temperatury we wnętrzu przy  powierzchni komory 490 litrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenie z regulacją parametrów co 1°C.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie  z zakresem temperaturowym od 15 do 45 0C przy wyłączonym oświetleniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia z zakresem temperaturowym od 15 do 45 0C.

Zadanie nr 7

- Czy Zamawiający dopuści zakres nastawy temperatury w urządzeniu w zakresie od  +5oC  powyżej temperatury otoczenia do +250oC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zakresu nastawy temperatury, ponieważ urządzenie będzie wykorzystane podczas badań w pełnym zakresie temperatur określonym w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści zakres nastawy temperatury w urządzeniu w zakresie od  +10oC  powyżej temperatury otoczenia do +250oC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zakresu nastawy temperatury, ponieważ urządzenie będzie wykorzystane podczas badań w pełnym zakresie temperatur określonym w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją temperatury co 1oC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany regulacji temperatury co 10C, ponieważ urządzenie będzie wykorzystane podczas badań, w których wymagana jest nastawa temperatury co 0,10C.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją możliwość sterowania wentylatorem nie w zakresie od 0 do 100% a w trzech zakresach: 10%, 50,100%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany regulacji wentylatorem, ponieważ urządzenie będzie wykorzystane podczas badań, w których wymagana jest nastawa w pełnym zakresie od 0 do 100%.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej typu SS 304?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej typu SS 304, ponieważ wnętrze urządzenia powinno być odporne na korozję spowodowaną oddziaływaniem substancji żrących.

Zamawiający (-)