Bydgoszcz, dnia 16.04.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mikroskopów wraz z wyposażeniem 
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-38/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 09.04.2013r. o następującej treści:

Zadanie nr 1:

- Mikroskop stereoskopowy do obserwacji w świetle odbitym z wysuwanym ramieniem 
– 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuszcza maksymalne pole widzenia o średnicy 43,7 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza maksymalne pole widzenia o średnicy co najmniej 43,7 mm.

- Czy Zamawiający dopuszcza Okulary o powiększeniu 10x i liczbie polowej co najmniej FN22?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia FN z 23 na 22. Za względu na specyfikę badanego materiału FN23 zapewnia otrzymanie pożądanych obrazów.

- Mikroskop stereoskopowy do obserwacji w świetle odbitym – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuszcza obiektyw achromatyczny o powiększeniu 1,25, który wraz z proponowanym mikroskopem da maksymalne powiększenie (przy okularach 10x) o krotności 70x?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia powiększenia obiektywu achromatycznego z 1,6 do 1,25.

- Czy Zamawiający dopuszcza Okulary o powiększeniu 10x i liczbie polowej co najmniej FN22?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia FN z 23 na 22. Za względu na specyfikę badanego materiału FN23 zapewnia otrzymanie pożądanych obrazów.

- Mikroskop stereoskopowy do obserwacji w świetle odbitym – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuszcza Obiektyw planapochromatyczny o powiększeniu 1x i odległości roboczej 60 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza obiektyw planapochromatyczny o powiększeniu 1x i odległości roboczej co najmniej 60 mm.

- Czy Zamawiający dopuszcza Okulary o powiększeniu 10x i liczbie polowej co najmniej FN22?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia FN z 23 na 22. Za względu na specyfikę badanego materiału FN23 zapewnia otrzymanie pożądanych obrazów.

- Mikroskop prosty z systemem do akwizycji obrazów cyfrowych – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuszcza nasadkę trinokularową o kącie pochylenia tubusów okularowych 240?

- Czy Zamawiający dopuszcza obiektyw o powiększeniu 4x i aperturze numerycznej NA = 0,13?

- Czy Zamawiający dopuszcza obiektyw o powiększeniu 4x i aperturze numerycznej NA = 0,10?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza nasadki trinokularowej o kącie pochylenia tubusów okularowych 24o oraz obiektywów o powiększeniu 4x.

Pytanie dot. pkt. 5 Warunków gwarancji:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na:

„Okres obowiązywania gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się 
w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończy się w dniu naprawy lub wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast sprzętu wadliwego sprzęt nowy lub też zostały dokonane 2 naprawy tego samego elementów/podzespołu przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Ponadto Wykonawca w przypadku trzeciej awarii tego samego elementu/podzespołu na nowy – gwarancja dla tego podzespołu/elementu biegnie na nowo”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę treści dot. Warunków gwarancji 
w powyższym zakresie.

Pytanie dot. pkt. 7 Warunków gwarancji:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy w przypadku sprowadzenia części z zagranicy, bądź w przypadku wysyłki sprzętu do serwisu wydłuży ten okres do 21 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w dniu 09.04.2013r. dokonał zmianę treści SIWZ w powyższym zakresie. Poniżej treść:

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi 
w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

Czy w przypadku kiedy przedmiot zamówienia posiada klika mikroskopów i np. są różne stawki VAT czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie ich w formularzu oferty z podaniem kalkulacji wartości netto stawka VAT, kwota VAT i kwota brutto?

Odpowiedź Zamawiającego:

W ocenie Zamawiającego nie zachodzi konieczność wyodrębniania kwoty netto oraz stawki VAT w formularzu ofertowym. Koniecznym do porównania złożonych przez Wykonawców ofert jest podanie końcowej ceny zawierającej podatek od towarów i usług. W związku 
z  powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację formularza ofertowego.

Zamawiający (-)