Bydgoszcz, dnia 25.04.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mikroskopów wraz z wyposażeniem 
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-38/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 12.04.2013r. o następującej treści:

Zadanie nr 1 - „Mikroskop konfokalny z detekcją spektralną w ilości 1 szt., mikrotom rotacyjny w ilości 1 szt. oraz mikroskopy stereoskopowe w ilości 3 szt. 
i mikroskop prosty w ilości 1 szt. z wyposażeniem”:

- Mikroskop konfokalny z detekcją spektralną z wyposażeniem.

- Badawczy Mikroskop odwrócony

Ad. 3 - Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisu „Układ optyczny w kształcie litery    „U” jako mało precyzyjnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmiany w treści SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 3 tabeli.

Ad. 13 – Czy zamiast zapisu „Stolik galwanometryczny” zamawiający dopuści zapis 
„układ piezoelektryczny” co pozwoli na realizację wyższych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany w treści SIWZ. Poniżej treść modyfikacji:

str. 1/4

|  | Możliwość precyzyjnego, zmotoryzowanego ogniskowania w osi Z o skoku nie większym niż 61 nm i zdolności rozdzielczej nie większej niż 10 nm |
| --- | --- |

Ad. 20 - Czy Zamawiający dopuści nasadkę ergonomiczną binokularową o kącie pochylenia 25° ze zmianą położenia w pionie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza nasadki binokularowej o stałym kącie pochylenia 25o.

Ad. 23 - Czy Zamawiający dopuści filtr o następujących parametrach: - wzbudzenie 400 + 495 + 570, emisja 460 + 530 + 625?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmiany w treści SIWZ. Poniżej treść modyfikacji:

|  | Filtr trójpasmowy o pasmach wzbudzeń i emisji odpowiednio (nm): - wzbudzenia: 420/30 [± 5%]; 495/15[± 5%]; 570/20 [± 5%]; - emisja: 465/20 [± 5%]; 530/30 [± 5%]; 640/40 [± 5%]. |
| --- | --- |

- Moduł konfokalny

Ad. 1 - Czy zamawiający dopuści lasery o następujących długościach fali i mocach: 405nm (5 mW), 488nm (10 mW), 555nm (10 mW), 639nm (5 mW)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie laserów o długościach fali i mocach opisanych powyżej.

Ad. 3 - Czy Zamawiający dopuści bezpośrednią modulację mocy każdego z laserów do płynnej regulacji mocy wszystkich laserów w zakresie 0-100% oraz do ich selekcji co jest rozwiązaniem równoważnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmiany w treści SIWZ. Poniżej treść modyfikacji:

|  | Możliwość płynnej regulacji mocy wszystkich laserów w zakresie 0-100% oraz ich selekcji |
| --- | --- |

Ad. 4 - Czy Zamawiający dopuści system detekcji spektralnej oparty o element optyczny o płynnie regulowanym rozdziale światła z dokładnością 1nm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmiany w treści SIWZ. Poniżej treść modyfikacji:

|  | System detekcji spektralnej oparty o działanie zmotoryzowanej szczeliny i pryzmatu optycznego, zapewniający zmianę położenia pasma detekcji z dokładnością 1 nm |
| --- | --- |

str. 2/4

Ad. 5 - Czy Zamawiający dopuści dwa detektory spektralne o detekcji w paśmie 400
-720 nm? Jest to również zakres 320 nm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania detekcji w paśmie 400-720 nm.

Ad. 6. - Czy Zamawiający dopuści pasmo detekcji 10nm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmiany w treści SIWZ. Poniżej treść modyfikacji:

|  | Regulowana szerokość pasma detekcji detektora spektralnego co najmniej od 5 nm do pełnego zakresu detekcji spektralnej detektora |
| --- | --- |

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pasma detekcji (od) 10nm.

Ad.7 - Czy Zamawiający dopuści 12 lub więcej kanałów spektralnych przy paśmie 400-720?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody w związku z Ad. 5.

Ad. 8 - Czy Zamawiający dopuści  maksymalną szerokość pasma detekcji detektora równą całemu zakresowi spektralnemu detektora w paśmie 400-720 nm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody w związku z Ad. 5.

Ad. 17 - Czy Zamawiający dopuści zoom w zakresie – 0,5x-40x, z regulacją o skoku 0,1x?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ten punkt w SIWZ nie odnosi się do wartości zoom. Pytanie prawdopodobnie dotyczy I B 14. W odniesieniu do pkt. 14 zaoferowana przez Wykonawcę funkcjonalność zoom spełnia wymagania określone przez Zamawiającego 
w SIWZ.

Ad. 19 - Czy Zamawiający dopuści płynne ustawienie rozdzielczość skanowania 
w szerszym zakresie -  od 4x4 do 2048x2048 pikseli?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zaoferowany przez Wykonawcę zakres rozdzielczości mieści się w zakresie określonym w SIWZ przez Zamawiającego.

- Mikroskop stereoskopowy w ilości 3 szt. oraz mikroskop prosty z wyposażeniem

Czy Zamawiający może wydzielić mikroskopy w tej części w oddzielne zadanie?

str. 3/4

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie mikroskopów pkt. III jako odrębne zadanie.

Zamawiający (-)

str. 4/4