Bydgoszcz, dnia 21.06.2011r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę spektrofotometrów 
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności 
na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-B.24-74/2011

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 13.06.2011r. o następującej treści:

- Czy Zamawiający w zadaniu 1 dopuszcza spektrofotometr UV/Vis wykonujący pomiar stężenia bezpośrednio w tipsie pipety, o parametrach spełniających wymagania Zamawiającego podane w SIWZ, ale z drogą optyczną 1mm, z minimalną objętością próbki 2ul z możliwością odzysku 100% tej objętości bez kontaminacji, o zakresie długości fali 230-850nm, o zakresie absorbancji 0,02-22 Abs, o zakresie badanego stężenia 3-1100 ng/ul (wydaje się nieprawdopodobne używanie w codziennej [pracy stężeń rzędu 15000 ng/ul, o czasie pomiaru 2 sekundy bez potrzeby czyszczenia między pomiarami? Umożliwiłoby to złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie spektrofotometru UV/Vis wykonującego pomiar stężenia bezpośrednio w tipsie pipety.

str. 1/3

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w SIWZ,  Zamawiający wymaga, aby urządzenie umożliwiało pomiar bez użycia kuwet, mikrokuwet, tipsów, nakrywek typu „cups”. Ponadto spektrofotometr UV/Vis wykonujący pomiar badanego stężenia w zakresie 3-1100 ng/ul nie spełnia wymagań Zamawiającego.

- Czy Zamawiający w zadaniu 2 dopuszcza spektrofotometry do pomiaru stężenia DNA o parametrach w większości lepszych od oczekiwanych przez Zamawiającego, np. wykonujące pomiar w pełnym zakresie od 230 do 850 nm, umożliwiające pomiar w tipsie pipety zamiast potrzeby stosowania specjalnych zwężanych kuwet, bez potrzeby stosowania pryzmatu jak w części I, gdyż tips umożliwia pomiary w 2ul, z możliwością pomiarów do 22A. Proponujemy też rozwiązanie bez wyświetlacza w urządzeniu, obsługiwane z zewnętrznego komputera, lub alternatywnie z wyświetlaczem w urządzeniu, podłączane do komputera przez BlueTooth lub karty pamięci flash. W przypadku zgody na proponowane rozwiązanie, prosimy o określenie, której wersji dotyczy zgoda.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanych spektrofotometrów. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w SIWZ,  Zamawiający wymaga, aby oba urządzenia umożliwiały pomiar próbki przy zastosowaniu kuwet tradycyjnych mikro, jedno i wielo razowych w minimalnej objętości nie większej niż 50 [µl]. Ponadto Zamawiający wymaga, aby jedno urządzenie było wyposażone w pryzmat do pomiarów przy objętości pomiarowej próby od 0,7 do 5 µl próby bez użycia kuwet. Ponadto Zamawiający wymaga urządzeń z wyświetlaczami, które powinny pokazywać stężenie próbki bez konieczność podłączania urządzenia do komputera.

- Czy w zadaniu 3 Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy amerykański czytnik płytek o parametrach w większości lepszych od oczekiwanych, np. z szerszym zakresem długości fali, z węższą szerokością wiązki, z 5 licencjami programu do obsługi i analizy,  o czasie odczytu płytki 96 - dołkowej 5 sekund,  ale ze złączem

str. 2/3

RS232, z czasem odczytu płytki 384-dołkowej 16 sekund, z obsługą za pomocą komputera zamiast kolorowego wyświetlacza LCD na urządzeniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie spektrofotometru obsługiwanego wyłącznie przy pomocy komputera.

Zamawiający (-)

str. 3/3