Bydgoszcz, dnia 09.05.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż spektrofotometrów  
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-56/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 07.05.2013r. o następującej treści:

Dotyczy Zadania nr 3 – Dostawa i montaż spektrofotometru UV-Vis przeznaczonego do analiz biochemiczno-toksykologicznych.

- Czy Zamawiający może określić dokładniej czym charakteryzuje się siatka holograficzna typu „blaze” i czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na siatkę holograficzną 1200 linii/mm bez podawania jaki to typ siatki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ma na myśli siatkę holograficzną typu „blaze” umożliwiającą zoptymalizowanie dystrybucji energii światła rozproszonego w całym zakresie długości fal. Proponowana przez Wykonawcę siatka holograficzna 
1200 linii/mm bez wskazania jej typu nie zapewnia oczekiwanej funkcjonalności.

- Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie z zakresem pomiarowym wynoszącym: absorbancja - 0.5 - 3,999A, transmitancja 0 - 300%T?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia z zakresem pomiarowym wynoszącym: absorbancja -0.5-3,999A, transmitancja 0-300%T?

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga szerszego, a zatem korzystniejszego zakresu absorbancji.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem szumów wynoszącym 0.0001 Abs?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia z poziomem szumów wynoszącym 0.0001 Abs. Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ Zamawiający wymaga urządzenia z poziomem szumów nie większym niż 0.00006 Abs, niższy szum oznacza większą czułość przyrządu.

- Czy Zamawiający zgodzi się na spektrofotometr z detektorem w postaci wysokiej klasy fotopowielacza?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrofotometru z detektorem 
w postaci wysokiej klasy fotopowielacza pod warunkiem, że urządzenie spełnia wymogi parametryczne określone w SIWZ.

- Czy Zamawiający zgodzi się na płynnie regulowaną szybkość skanowania widma w zakresie od 1 nm do 4000 nm/min. Jest to parametr korzystniejszy dla Zamawiającego i pokrywa wymagany zakres szybkości skanowania widma.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeżeli zaoferowany przez Wykonawcę zakres skanowania widma jest szerszy niż określony w SIWZ to tym samym spełnia minimalne wymagania.

- Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie nie posiadające złączy USB? Przenoszenie danych na nośniki typu pendrive jest możliwe z pozycji komputera, do którego będzie podłączony spektrofotometr.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia bez złącz USB. Zaoferowany spektrofotometr powinien posiadać możliwość jednoczesnego podłączenia komputera, drukarki i pamięci przenośnej za pomocą niezależnych   portów   USB.  Zamawiający  wymaga  urządzenia,  które   może pracować zarówno samodzielnie bez kontroli komputera, jak również 
z możliwością pracy pod kontrolą komputera.

Zamawiający (-)