Bydgoszcz, dnia 20.06.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż analizatorów oraz aparatury laboratoryjnej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-91/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku 
z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 05.06.2013r. o następującej treści:

Zadanie nr 4

- Automatyczny analizator Kjeldahla

- Czy Zamawiający zgodzi na zaoferowanie automatycznego analizatora azotu Kiejdahla 
z w pełni zintegrowanym automatycznym titratorem wykorzystującym metodę miareczkowania potencjometrycznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie automatycznego analizatora azotu Kiejdahla z w pełni zintegrowanym automatycznym titratorem wykorzystującym metodę miareczkowania potencjometrycznego.

- Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli wymagając funkcji temperaturowej regulacji przepływu wody chłodzącej? Czy Zamawiający miał na myśli, żeby wraz z urządzeniem dostarczyć termostat regulujący temperaturę wody chłodzącej w układzie zamkniętym? Czy też Zamawiający miał na myśli regulację przepływu (załączenie i odcięcie) wody chłodzącej w zależności od etapu procesu destylacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający miał na myśli regulację wielkości przepływu wody chłodzącej 
w zależności od jej temperatury.

- Czy Zamawiający uzna za równoważne urządzenie posiadające wbudowany wyświetlacz komunikacyjny oraz niezależną jednostkę komputerową pozwalającą na sterowanie funkcjami urządzenia, komunikację, wyświetlanie, analizę i archiwizację danych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za równoważne pod warunkiem możliwości sterowania analizą 
z poziomu analizatora N Kjeldahla bez każdorazowego korzystania z komputera zewnętrznego.

2.2. Mineralizator

- W punkcie 2.2 podpunkcie 3. Zamawiający wymaga aby mineralizator posiadał wbudowaną rejestrację parametrów mineralizacji. Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru, jeśli na wyświetlaczu urządzenia będzie możliwość wyświetlania czasu, temperatury zadanej i nastawionej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie uzna za spełnienie parametru ponieważ wbudowana rejestracja parametrów mineralizacji ma umożliwiać podgląd danych historycznych zakończonych mineralizacji.

- W punkcie 2.2 podpunkcie 3. Zamawiający wymaga aby mineralizator posiadał możliwość przesyłania metod mineralizacyjnych z komputera PC za pomocą kabla i bezprzewodowo. Prosimy o wykreślenie tego parametru z wymogów SIWZ, gdyż opisuje on rozwiązania jednego producenta i tym samym uniemożliwia złożenie oferty innym oferentom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał stosowną zmianę w treści SIWZ. Poniżej zmodyfikowana treść:

- wbudowana rejestracja parametrów mineralizacji zgodnie z GLP umożliwiająca wydruk raportu dla poszczególnych mineralizacji (data, czas, temperatura, operator, 
nr serii) i możliwość przesyłania metod mineralizacyjnych z komputera PC za pomocą kabla lub bezprzewodowo,

- Czy Zamawiający uzna za parametr spełniony, jeśli mineralizator będzie umożliwiał zaprogramowanie 9 różnych programów, z których każdy może składać się z 9 kroków temperaturowych w funkcji czasu, co daje łącznie maksymalnie do 81 kroków temperaturowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie uzna za parametr spełniony. Podtrzymuje się zapisy określone 
w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści mineralizator o maksymalnej temperaturze roboczej wynoszącej 4300C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mineralizatora o maksymalnej temperaturze roboczej wynoszącej 4300C. Dokonano stosownej zmiany w treści SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści mineralizator o stabilności temperatury roboczej <0,5%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie mineralizatora o stabilności temperatury roboczej <0,5%.

Zamawiający (-)