Bydgoszcz, dnia 13.05.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż aparatury pomiarowej  
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-55/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ dotyczy parametrów technicznych określonych w rozdziale IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Zmiana treści nr 1 dotyczy punktów nr 1), 4), 21) i 23):

Przed zmianą:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 
3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Po zmianie:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 
2 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

- Zmiana treści nr 2 dotyczy punktów nr 5), 7), 11) i 12):

Przed zmianą:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 
4 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Po zmianie:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 
3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

- Zmiana treści nr 3 dotyczy punktu nr 10):

Przed zmianą:

- Pomiar napięcia zmiennego w zakresach minimum od: 10mV, 1V, 10V, 100V, 750V;

Po zmianie:

- Pomiar napięcia zmiennego w zakresach minimum od: 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V;

- Zmiana treści nr 4 dotyczy punktów nr 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 27):

Przed zmianą:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Po zmianie:

- Instrukcja obsługi w języku angielskim.

- Zmiana treści nr 5 dotyczy punktu nr 20):

Przed zmianą:

5.2.  Sonda aktywna w ilości 1 szt.:

- Pasmo przenoszenia: ≥ 1.5  GHz;

- b)   Czas narastania sygnału: < 267 ps;

- c)   Pojemność wejściowa: ≤ 1  pF;

- d)   Rezystancja wejściowa: 1 MΩ.

Po zmianie:

5.2.  Sonda aktywna w ilości 1 szt.:

- Pasmo przenoszenia: ≥ 1 GHz;

- b)   Czas narastania sygnału: < 350 ps;

- c)   Pojemność wejściowa: ≤ 1  pF;

- d)   Rezystancja wejściowa: 1 MΩ.

- Zmiana treści nr 5 dotyczy punktu nr 21):

Przed zmianą:

- Wymagana rozdzielczość prądowa:

- minimum 200fA dla zakresu 10nA,

- minimum 2pA dla zakresu 100nA,

- minimum 20pA dla zakresu 1µA,

- minimum 200pA dla zakresu 10uA,

- minimum 2nA dla zakresu 100uA,

- minimum 20nA dla zakresu 1mA,

- minimum 200nA dla zakresu 10mA,

- minimum 2uA dla zakresu 1A,

- minimum 20uA dla zakresu 3A,

Po zmianie:

- Wymagana rozdzielczość prądowa:

- minimum 200fA dla zakresu 10nA,

- minimum 2pA dla zakresu 100nA,

- minimum 20pA dla zakresu 1µA,

- minimum 200pA dla zakresu 10uA,

- minimum 2nA dla zakresu 100uA,

- minimum 20nA dla zakresu 1mA,

- minimum 200nA dla zakresu 10mA,

- minimum 2uA dla zakresu 100mA,

- minimum 20uA dla zakresu 1A

- minimum 20uA dla zakresu 3A,

Przed zmianą:

- Wymagana rozdzielczość napięciowa:

o minimum 1µV dla zakresu 200mV,

o minimum 100µV dla zakresu 20V,

o minimum 1mV dla zakresu 200V,

Po zmianie:

- Wymagana rozdzielczość napięciowa:

o minimum 5µV dla zakresu 200mV,

o minimum 500µV dla zakresu 20V,

o minimum 5mV dla zakresu 200V,

- Zmiana treści nr 6 dotyczy punktu nr 22):

Przed zmianą:

- możliwość zasilania prądem AC w zakresie wartości od 2 pA do 100 mA do tworzenia charakterystyk komponentów i materiałów;

Po zmianie:

- możliwość zasilania prądem AC w zakresie wartości co najmniej od 4 pA do 100 mA do tworzenia charakterystyk komponentów i materiałów;

- Zmiana treści nr 6 dotyczy punktu nr 25):

Przed zmianą:

- Możliwość  analizy, dekodowania i wyzwalania sygnałami I2C, SPI, CAN, LIN, FLEXRAY, UART, RS-232/422/485, Ethernet, MIL-STD-1553, I2S/LJ/RJ/TDM, USB;

Po zmianie:

- Możliwość późniejszego doposażenia w oprogramowanie umożliwiające analizę, dekodowanie i wyzwalanie sygnałami I2C, SPI, CAN, LIN, FLEXRAY, UART, RS-232/422/485, Ethernet, MIL-STD-1553, I2S/LJ/RJ/TDM/USB;

Przed zmianą:

- Możliwość  zaawansowanej analizy i pomiarów mocy;

Po zmianie:

- Możliwość późniejszego doposażenia w oprogramowanie umożliwiające zaawansowaną analizę i pomiary mocy;

Przed zmianą:

- Możliwość analizy "Limit Test" oraz maski telekomunikacyjne (ITU-T, ANSI T1.102, USB);

Po zmianie:

- Możliwość późniejszego doposażenia w oprogramowanie umożliwiające analizę „Limit Test” oraz maski telekomunikacyjne (ITU-T, ANSI T1.102, USB);

Zamawiający (-)