Bydgoszcz, dnia 13.05.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż aparatury pomiarowej  
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-55/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 30.04.2013r. o następującej treści:

Dotyczy punktu 1, 4, 21, 23

- Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję 1 rok w przypadku sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refubrished”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu gwarancji do 1 roku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmianę treści SIWZ polegającą na zrównaniu okresu gwarancyjnego aparatury określonej w punktach 1), 4), 21) i 23) zarówno dla sprzętu fabrycznie nowego, jak i sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refubrished” do 2 lat.

Dotyczy punktu 5, 7, 11, 12

- Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję 3 lata w przypadku sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refubrished”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zrównanie okresu gwarancyjnego aparatury określonej w punktach 5), 7), 11) i 12) do 3 lat zarówno dla sprzętu fabrycznie nowego, jak i sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego 
w wariancie „refubrished”.

Dotyczy punktu 10

- Czy Zamawiający dopuszcza multimetr laboratoryjny z pomiarem napięcia zmiennego w zakresach: 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmianę najniższego zakresu pomiarowego do 100mV.

Dotyczy punktu 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27

- Czy Zamawiający dopuszcza pełną instrukcję obsługi tylko w języku angielskim 
w zamian za przeprowadzenie szkolenia obsługi w języku polskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim.

Dotyczy punktu 10, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 28

- Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję 1 rok w przypadku sprzętu fabrycznie nowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego 
z gwarancją 1 roczną.

Dotyczy punktu 25 (pytanie od nr 6-9)

- W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest napisane „Rekord 20M punktów we wszystkich”. Czy Zamawiający miał na myśli „Rekord 20M punktów we wszystkich kanałach”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający miał na myśli „Rekord 20M punktów we wszystkich kanałach”.

- Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop z możliwością doposażenia w przyszłości w oprogramowanie (opcję) umożliwiające analizę, dekodowanie i wyzwalanie sygnałami  I2C, SPI, CAN,  LIN, FLEXRAY, UART, RS-232/422/485, Ethernet, MIL-

STD-1553, I2S/LJ/RJ/TDM/USB

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie oscyloskopu z możliwością późniejszego doposażenia w oprogramowanie (opcję) umożliwiające analizę, dekodowanie i wyzwalanie sygnałami I2C, SPI, CAN, LIN, FLEXRAY, UART, RS-232/422/485, Ethernet, MIL-STD-1553, I2S/LJ/RJ/TDM/USB.

- Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop z możliwością doposażenia w przyszłości w oprogramowanie (opcję) umożliwiające zaawansowaną analizę i pomiary mocy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie oscyloskopu z możliwością późniejszego doposażenia w oprogramowanie (opcję) umożliwiające zaawansowaną analizę i pomiary mocy.

- Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop z możliwością doposażenia w przyszłości w oprogramowanie (opcję) umożliwiające analizę „Limit Test” oraz maski telekomunikacyjne (ITU-T, ANSI T1.102, USB)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie oscyloskopu z możliwością późniejszego doposażenia w oprogramowanie (opcję) umożliwiające analizę „Limit Test” oraz maski telekomunikacyjne (ITU-T, ANSI T1.102, USB).

Dotyczy punktu 21

- Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielczość prądową 2µA dla zakresu 100 mA oraz 20µA dla zakresu 1A?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza podział rozdzielczości prądowej dla zakresu pomiarowego do 1A, na dwa przedziały: do 100mA z rozdzielczością 2µA i do 1A z rozdzielczością 20µA.

- Czy Zamawiający dopuszcza regulację napięcia w zakresach od 200mV do 200V o rozdzielczości napięciowej: 5µV dla zakresu 200mV, 500µV dla zakresu 20V oraz 5mV dla zakresu 200V?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza podział regulację napięcia w zakresach od 200mV do 200V o rozdzielczości napięciowej: 5µV dla zakresu 200mV, 500µV dla zakresu

20V oraz 5mV dla zakresu 200V.

Dotyczy punktu 22

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zasilania prądem AC w zakresie wartości od 4 pA do 210 mA do tworzenia charakterystyk komponentów i materiałów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów regulacji źródła prądu AC 
w zakresie 4pA do 210mA do tworzenia charakterystyk komponentów i materiałów przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionych parametrów źródła prądu DC zgodnie z parametrami określonymi w SIWZ.

Dotyczy punktu 24

- Czy Zamawiający dopuszcza sondy w ilości 4 szt. zamiast 6 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraźnie określił swoje oczekiwania w powyższym zakresie na 
6 sztuk sond.

Dotyczy punktu 20

- Czy Zamawiający dopuszcza sondę aktywną w ilości 1 szt. o parametrach: czasie narastania: <350 ps, pasmo przenoszenia: 1 GHz, pojemności wejściowej: ≤1 pF, rezystancji wejściowej: 1 Mohm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów sondy aktywnej określonej 
w punkcie 20 w zakresie czasu narastania do wartości <350 ps oraz 
w zakresie pasma przenoszenia do 1 GHz. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Zamawiający (-)