Bydgoszcz, dnia 02.06.2010 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

ul. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wag, wag analitycznych i wagosuszarek (nr postępowania AZZP-B.24-60/2010)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst, Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655z późn. zm.) zwanej dalej PZP, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy informuje, że w w/w postępowaniu, w dniu 31.05.2010 r., zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP wpłynęły zapytania o treści:

Część nr 2: Wagi analityczne  (łącznie 8 szt).

3) – sztuk 1

- Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wagi dwu zakresowej o maksymalnym udźwigu 2000g?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zastosowania wagi dwu zakresowej o maksymalnym udźwigu 2000g, tylko wtedy gdy waga będzie posiadała dokładność odczytową zgodną z siwz.

- Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie osłony  przeciwpodmuchowej, (Ze względów technologicznych powinno się stosować osłonę, przy dokładności  odczytu 0,001)

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zastosowanie osłony przeciwpodmuchowej.

4) – sztuk 1

Czy zamawiający dopuszcza wagę bez osłony przeciwpodmuchowej? (Ze względów technologicznych nie stosuje  stosowania takiej osłony, przy dokładności  odczytu nie przekraczającej 0,01)

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w tej części w pkt. 4 wymagane są zgodnie z SIWZ 2 szt urządzeń. Zamawiający dopuszcza wagi bez osłony przeciwpdomuchowej.

Część nr 3: Wagosuszarki  (łącznie 4 szt).

1) – sztuk 2

- Czy zamawiający nie popełnił błędu, co do pracy wagosuszarki w temperaturze +5 °- +40 °C? Standardowe warunki pracy urządzeń laboratoryjnych to   +15 ° - +40 °C. Czy zamawiający dopuszcza ten zakres temperatur?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zakres temperatur +15 - +400C.

-  Jakimi kryteriami zamawiający kierował się przy podawaniu wielkości komory suszenia?  .(Ze względów technologicznych nie ma potrzeby stosowania tak dużej komory przy małej szalce ø 90 mm . Czy jest możliwe zastosowanie mniejszej komory suszenia jeśli tak proszę o podanie tolerancji?

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza mniejszej komory suszenia, od tej podanej w SIWZ.

2) – sztuk 1

- Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch odważników 10g i 20g o łącznej masie 30g ? (Zgodnie z przyjętymi standardami światowymi nominały są 10g, 20g, 50g. Odważnik o wartości masy 30g jest niestandardowy)

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch odważników 10g i 20g o masie łącznej 30g.

- W specyfikacji SIWZ nie podano opisu działania oprogramowania do wagosuszarek , nie podano także sposobu komunikacji z komputerm PC np. RS 232 oraz  pod jakim systemem operacyjnym będzie użytkowany program. Czy zamawiający może sprecyzować to wymaganie w SIWZ?

Odpowiedź:  Sposób komunikacji z komputerem został podany  w SIWZ jako dwukierunkowy RS 232. System operacyjny pod którym będzie użytkowany program to Vista lub XP. Wymagany program do kinetyki suszenia

3) – sztuk 1

Czy zamawiający miął na myśli „wymiar szalki” podając wymiary komory suszenia: nie mniejsze niż ø 90 mm ?

Odpowiedź:   Zamawiający, rzeczywiście miał na myśli „wymiar szalki” nie mniejsze niż ø 90 mm.

Warunki gwarancji :

Z  racji tego, że mamy do czynienia z urządzeniami o dużej dokładności, w procesie produkcyjnym  wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia. Niektóre naprawy gwarancyjne nie można wykonać w laboratorium użytkownika   np.  likwidacja naprężeń.  Czy zamawiający dopuszcza,  żeby naprawy gwarancyjne  , które ze względów technologicznych nie mogą być wykonane w laboratorium użytkownika odbyły się u producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie napraw gwarancyjnych, które ze względów technologicznych nie mogą być wykonane w laboratorium użytkownika.