Bydgoszcz, 05.10.2010

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę łaźni wodnych

Nr postępowania: AZZP-B.24-152/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający wymaga by proponowana łaźnia wodna posiadał wyświetlacz częstotliwości drgań? (dot. Pozycji nr 1)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga by łaźnia wodna posiadała wyświetlacz częstotliwości drgań. Jednakże zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego wyświetlacz częstotliwości drgań.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający wymaga dostarczenia akcesoriów w postaci pokrywy i 4 fajerek wraz z łaźnia wodną? (dot. Pozycji nr 2)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga by zaoferowana łaźnia posiadała pokrywę z uchwytem i fajerkami, ilość fajerek – co najmniej 4

Pytanie nr 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łaźni wodnej o pojemności nie mniejszej niż 12 l ale głębokości 140 mm? (dot. pozycji nr 2)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  nie dopuszcza zaoferowania łaźni wodnej o głębokości 140 mm.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  urządzenia  z pokrywą bez uchwytu ? (dot. Pozycji  nr 2)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia z pokrywą bez uchwytu.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego stabilność temperatury wynosi -0,2 ºC /+0,6 ºC?  (dot. Pozycji nr 2)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści zaoferowania urządzenia o stabilności temperatury wskazanej powyżej.