Bydgoszcz, 04.10.2010

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę prasy żyratorowej

Nr postępowania: AZZP-B.24-151/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie zakresu zmiennego kąta nachylenia żyra torów oraz  sposobu jego ustawienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kąt nachylenia żyratorów powinien być  regulowany za pomocą sterownika komputerowego klasy PC.

Minimalny zakres ustawień kąta nachylenia żyratorów powinien wynosić: od 0,02 st. do 3,00 st. z dokładnością +/- 0,02 st.

Pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga:  zmiennego obciążenia zagęszczającego w zakresie od 0 do 20 kN oraz programowania prędkości obrotów w zakresie 3-60 obr/min.  proszę o określenie  dokładności dla obu zakresów ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby spełnione zostały następujące parametry działania zamawianej prasy:

- zmienne obciążenie zagęszczające w zakresie 0-20 kN z dokładnością nie gorszą niż   +/- 100N

- programowana prędkość obrotów w zakresie 3-60 obr/min z dokładnością nie gorszą niż  +/-  0,1 obr min.

Pytanie nr 3:

Jakie są wymagane parametry  monitorowania podczas zagęszczania próbki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby podczas zagęszczania próbki zapewniona została możliwość monitorowania co najmniej następujących parametrów:

- wysokości próbki

- gęstości pozornej,

- ilości cykli,

- naprężeń ścinających,

- kąta ustawienia żyratorów,

- prędkości obrotowej żyratorów.