Bydgoszcz, dnia 02.09.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na wyposażenie maszyny wytrzymałościowej FP 1000 o napędzie śrubowym

nr postępowania:	AZZP-B.24-117/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759) Zamawiający udziela wyjaśnień 
w związku z zapytaniami , które wpłynęły w dniu 31.08.2010r. o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny o większym zakresie przemieszczeń belki pomiarowej wynoszącym 1400 mm przy jednoczesnej całkowitej wysokości maszyny 1700 mm?

Odpowiedź:

Zakres przemieszczeń belki pomiarowej wynoszący 1140 mm został podany w SIWZ jako minimalny. Zamawiający dopuszcza rozpatrywanie ofert, w których podana wysokość urządzenia będzie różniła się w granicach  5% w stosunku do wymagań zamawiającego. Zawężenie wysokości urządzenia jest spowodowane względami komunikacyjnymi dotyczącymi przemieszczania urządzenia w laboratorium.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny o większym prześwicie między kolumnami wynoszącym 440 mm, równocześnie gwarantującą wysoką sztywność układu?

Odpowiedź:

Podana w SIWZ szerokość pomiędzy kolumnami 420 mm wynika z niezbędnej sztywności belki pomiarowej wynoszącej 60 kN/mm. Jeśli urządzenie o rozstawie kolumn 440 mm posiada taką sztywność to zamawiający dopuszcza taką możliwość.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny wyposażonej w bezszczotkowy napęd prądu przemiennego zapewniający szerszy zakres prędkości badawczych od 0,0005 do 2000 mm/min przy jednoczesnym maksymalnym poborze mocy 1.9 kVA? Oferowana maszyna spełnia wymogi dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE, stąd zainstalowany napęd w żaden sposób nie wpływa na inne urządzenia. Ponadto napęd prądu przemiennego generuje mniejszy poziom głośności w porównaniu z napędem prądu stałego.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zaoferowanie napędu maszyny wyposażonej w bezszczotkowy napęd prądu przemiennego. Warunkiem jest zasilanie sieciowe jednofazowe: 230V, 50Hz oraz maksymalny pobór mocy: 900 VA.

4. Czy wykonawca dokonujący kalibracji ma być akredytowany wg PN EN  ISO/IEC 17025 na terenie Polski, co należy poświadczyć stosowanym świadectwem PCA?

Odpowiedź:

Głowica siły powinna zostać dostarczona wraz z fabrycznym certyfikatem wzorcowania potwierdzającym dokładność pomiarową. Certyfikat wzorcowania przeprowadzonego przez laboratorium akredytowane przez PCA wg PN EN ISO/IEC 17025 nie jest przez zamawiającego wymagany.

Zgodnie z art. 27 ustawy PZP Zamawiający żąda potwierdzenia zapoznania się 
z niniejszym pismem. Potwierdzenie proszę odesłać faxem podając datę i godzinę