Bydgoszcz, 25.08.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

ul. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wag laboratoryjnych

Nr postępowania AZZP-B.24-112/2010

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu:

- Czy Zamawiający dopuści w przypadku urządzenia 1 (dostawa 1 szt.) wagę z liniowością lepszą tzn. 0,02g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia z lepszą liniowością.

- Czy Zamawiający dopuści w przypadku urządzenia 2 (dostawa 2 szt.) wagę z liniowością lepszą tzn. 0,02g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia z lepszą liniowością.

- Czy Zamawiający dopuści w przypadku urządzenia 2 (dostawa 2 szt.) wagę z szerszym zakresem ważenia – do 1,5 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z szerszym zakresem ważenia.

- Czy Zamawiający dopuści w przypadku urządzenia 3 (dostawę 3 szt.) wagę z liniowością lepszą tzn. 0,003g?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia z lepszą liniowością.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające legalizację pierwotną – czyli oznaczenie M (ważne 36 miesięcy od grudnia roku w którym zostało nadane)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie posiadające legalizację pierwotną – oznaczenie M.

- Zamawiający w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, zwrócił uwagę, że wszystkie wagi mają być legalizowane. Zgodnie ze stanem prawnym na dzień dzisiejszy w wagach legalizowanych użytkownik nie ma możliwości kalibracji wagi. Kalibrację będzie mógł jedynie wykonać wyspecjalizowany serwis.

Jednakże przy zastosowaniu kalibracji wewnętrznej w wagach użytkownik będzie miał możliwość kalibracji wagi przed przystąpieniem do użytkowania wagi. Zgodnie z GUP wagi z d=0,01 powinny mieć możliwość kalibracji przed przystąpieniem do badań.

Czy zamawiający woli zastosowanie wag z kalibracją wewnętrzną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wagi z kalibracją wewnętrzną pod warunkiem posiadania przez nie legalizacji.

- Waga laboratoryjna, szt. 1 i Waga laboratoryjna, szt. 2: W wagach z d=0,01g firmy RADWAG nie ma konieczności stosowania osłon przeciw podmuchowych, w celu polepszania parametrów metrologicznych wagi taki jak liniowość i powtarzalności, czas stabilizacji. Czy waga bez osłony spełniająca wszystkie kryteria metrologiczne będzie uznana za zgodną z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wagę bez osłon przeciw podmuchowych.

- Na jakiej podstawie zamawiający określa zakres ważenia 3kg ± 10%. Czy waga w większym maksymalnym udźwigu będzie uznana za niezgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawia określa zakres ważenia na podstawie swoich potrzeb. Waga o większym udźwigu będzie uznana za niezgodną z SIWZ.

- Na jakiej podstawie zamawiający określa zakres ważenia 1kg ± 10%. Czy waga w większym maksymalnym udźwigu będzie uznana za niezgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawia określa zakres ważenia na podstawie swoich potrzeb. Waga o większym udźwigu będzie uznana za niezgodną z SIWZ.

- Na jakiej podstawie zamawiający określa zakres ważenia 600g ± 10%. Czy waga w większym maksymalnym udźwigu będzie uznana za niezgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawia określa zakres ważenia na podstawie swoich potrzeb. Waga o większym udźwigu będzie uznana za niezgodną z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wagę, której liniowość wynosi 0,01g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia z lepszą liniowością

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wagę bez pierścienia chroniącego przed podmuchami? Wszystkie wagi z dokładnością 0,01g dostępne na rynku nie posiadają pierścienia ochronnego. Pierścień ochronny inaczej szafka przeciwpodmuchowa dostępny jest w waga z dokładnością minimum 0,001g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia bez osłony przeciw podmuchowej.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wagę, której liniowość wynosi 0,01g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia z lepszą liniowością.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wagę z zakresem ważenia 1220g?

Odpowiedź: Zamawiający nie może dopuścić do przetargu wagi o takim zakresie ważenia.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wagę bez pierścienia chroniącego przed podmuchami? Wszystkie wagi z dokładnością 0,01g dostępne na rynku nie posiadają pierścienia ochronnego. Pierścień ochronny inaczej szafka przeciwpodmuchowa dostępny jest w waga z dokładnością minimum 0,001g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia bez osłony przeciw podmuchowej.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wagę, której liniowość wynosi 0,002g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia z lepszą liniowością.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wagę z funkcjami: ważenie, liczenie, ważenie procentowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści taką wagę.

- Czy Zamawiający dopuści wagi laboratoryjne:

- Waga laboratoryjna szt. 1:

- waga z szalką ważącą ze stali nierdzewnej o śr. 140 mm

- liniowość +/- 0,02g

- w miejsce pierścienia chroniącego przed podmuchami dopuści szafkę przeciw podmuchową z przesuwanymi drzwiami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści taką wagę.

- Waga laboratoryjna szt. 2:

- waga z szalką ważącą ze stali nierdzewnej o śr. 140 mm

- zakres ważenia 1500g

- liniowość +/- 0,02g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej wagi ze względu na zakres ważenia.

- Waga laboratoryjna szt. 3:

- z kalibracją wewnętrzną

- z funkcjami: zliczanie sztuk, ważenie procentowe, ważenie z zakresem tolerancji, ważenie podszalkowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wagi z takimi parametrami.

- Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane wagi były legalizowane?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wszystkie wagi posiadały legalizację.