Bydgoszcz, dnia 02.03.2011r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

Tel./Fax  052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na „rozbudowę stanowiska skaningowego mikroskopu tunelowego poprzez dostawę systemu badawczego mającego pracować w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV) i stanowić część rozbudowanego systemu próżniowego do analizy topografii i składu chemicznego próbek”.

Postępowanie nr: 	AZZP-B.24-9/2011

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 28.02.2010r. 
o następującej treści:

1. Prosimy o podanie wymiarów źródła jonowego, które Państwo posiadacie i które będzie zainstalowane w komorze preparacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymiary źródła jonowego w załączeniu.

2. Dotyczy punktu III.8. specyfikacji technicznej: Czy Zamawiający wymaga określonego minimalnego czasu grzania po jakim próbka ma osiągnąć temperaturę 16000C? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maksymalną temperaturę grzania na manipulatorze wynoszącą 12000C podczas gdy temperatura 16000C byłaby osiągalna na oddzielnym stoliku grzejnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Minimalny czas wymagany do osiągnięcia temperatury 16000C powinien wynosić w przypadku badanych przez Zamawiającego próbek wolframowych: średnica 10 mm, grubość 1.4 mm: maksymalnie 30 s. W przypadku innych próbek czas grzania zależny jest od rodzaju i grubości podłoża.

Zamawiający nie wyraża zgody na niższą niż określona w specyfikacji technicznej maksymalną temperaturę wygrzewania próbek (osiąganą na manipulatorze).

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na niewielką modyfikację posiadanych uchwytów próbek w komorze STM tak aby dostosować system transferu próbek do oferowanego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, jeżeli modyfikacja nie zakłóci poprawnego funkcjonowania stanowiska STM.

4. Dotyczy punktu III.8. specyfikacji technicznej: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła promieniowania ultrafioletowego do komory XPS chłodzonego powietrzem zamiast wodą – jeżeli źródło to jest bardzo stabilne i proste w obsłudze i nie odbiega pozostałymi parametrami od wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zakup źródła promieniowania ultrafioletowego chłodzonego powietrzem zamiast wodą

Zamawiający (-)