Bydgoszcz, dnia 16.09.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż aparatury

do badań materiałów budowlanych oraz procesów przepływu ciepła i masy

w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

nr postępowania:	AZZP-B.24-143/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 16.09.2010r. o następującej treści:

Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż wagosuszarki

W opisie przedmiotu zamówienia poz 1.1

Pyt1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wagosuszarki, gdzie gromadzenie i obróbka danych o badanych próbkach, gromadzona jest za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze PC?  Wagosuszarka, aby zbierać i gromadzić wyniki suszenia musi być na stałe podpięta pod komputer ze złączem RS232.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wagosuszarki, która daje możliwość gromadzenia i obróbki danych o badanych próbkach za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze PC, podłączonym do wagosuszarki poprzez port komunikacyjny USB. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w tym celu przejściówki portów z RS232 na USB. Wraz z dostawą wagosuszarki niezbędna jest dostawa oprogramowania przeznaczonego do gromadzenia i obróbki danych o badanych próbkach. (por. pkt. 1.1 SIWZ).

Pyt2.  Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wagosuszarki bez akumulatora wewnętrznego? Wagosuszarka jest urządzeniem pobierającym znaczne ilości energii (halogen 400W), praca z akumulatora staje się wręcz niemożliwa. Wagosuszarka nie będzie miała możliwości pracy w terenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wagosuszarki bez akumulatora wewnętrznego. Zasilanie bateryjne i sieciowe posiadać ma drukarka termiczna.

Pyt3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie drukarki termicznej jako osobnego urządzenia z możliwością podłączenia do wagosuszarki przez złącze RS232?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie  drukarki termicznej jako urządzenia oddzielnego, połączonego z wagosuszarką poprzez port komunikacyjny RS232.

Pyt4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie przewodu waga-komputer ze złączem RS232? Komunikacja wagosuszarka-komputer będzie się odbywać przez złącze RS232.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby komunikacja wagosuszarka-komputer PC odbywała się poprzez port USB. Zamawiający dopuszcza zastosowanie i dostarczenie przejściówek z RS232 na USB w celu zapewnienia komunikacji wagosuszarki z komputerem PC.

Zamawiający (-)