UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-225 Bydgoszcz ul.Kordeckiego 20

tel. 52 3749348, 52 3749319, 52 3739332348 fax 52 3749348

Bydgoszcz 05.03.2010r

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

Nr postępowania AZZP-B.24-20/2010

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę wyparek rotacyjnych

Uprzejmie informujemy , że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej  przedstawiamy pytania i odpowiedzi

Pozycja 1Jedna wyparka rotacyjna

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyparki z membranową pompą próżniową z możliwością ciągłej obserwacji stanu membran i bardzo cichą pracą 40-50 dB, osiągającą próżnię poniżej 10 mbar z możliwością kontroli obrotów kolby wyparnej, kontroli próżni i pracy zegara nie za pomocą jednego przycisku ale za pomocą stałego wskazywania tych parametrów na wyświetlaczu wyparki oraz z pamięcią nie 9, a 43 programów pracy najbardziej popularnych rozpuszczalników z możliwością zaprogramowania dodatkowo min 20 własnych aplikacji?

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane rozwiązanie.

Pozycja 2 Dwie wyparki rotacyjne

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyparki z membranową pompą próżniową z możliwością ciągłej obserwacji stanu membran i bardzo cichą pracą 40-50 dB o wydajności 30 l/min i łaźnią wodno - olejową o zakresie temperatur 20 – 180ºC ( oleje – pochodne ropy naftowej - używane w łaźniach olejowych w temperaturze powyżej 160ºC zaczynają się palić ),  z elektronicznym wyświetlaczem pokazującym jednocześnie temperaturę zadaną i faktyczną temperaturę medium w łaźni ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane rozwiązanie.

Pozycja 3 Dwie wyparki rotacyjne

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyparki z membranową pompą próżniową z możliwością ciągłej obserwacji stanu membran i bardzo cichą pracą 40-50 dB o wydajności 30 l/min i łaźnią wodno - olejową o zakresie temperatur 20 – 180ºC ( oleje – pochodne ropy naftowej - używane w łaźniach olejowych w temperaturze powyżej 160ºC zaczynają się palić ) z elektronicznym wyświetlaczem pokazującym jednocześnie temperaturę zadaną i faktyczną temperaturę medium w łaźni z możliwością podnoszenia i opuszczania kolby destylacyjnej zarówno manualnie jak i za pomocą silnika elektrycznego ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane rozwiązanie.

Pozycja 1,2,3

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty niezależnie na każdą z trzech pozycji przetargowych, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów i zwiększenie konkurencyjności?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości

Pozycja 1 – Jedna wyparka rotacyjna

- Proszę o podanie minimalnej powierzchni wymiany ciepła w chłodnicy, jest to bardzo istotny parametr wpływający na prawidłowy przebieg procesu destylacji?

Odp. Minimalna powierzchnia wymiany ciepła w chłodnicy  1400 cm2

Pozycja 2 – Dwie wyparki rotacyjne

- Proszę o podanie minimalnej powierzchni wymiany ciepła w chłodnicy, jest to bardzo istotny parametr wpływający na prawidłowy przebieg procesu destylacji?

Odp. Minimalna powierzchnia wymiany ciepła w chłodnicy  min. 1400 cm2

Pozycja 3 – Dwie wyparki rotacyjne

- Proszę o podanie minimalnej powierzchni wymiany ciepła w chłodnicy, jest to bardzo istotny parametr wpływający na prawidłowy przebieg procesu destylacji?

Odp. Minimalna powierzchnia wymiany ciepła w chłodnicy  min. 1400 cm2

Kanclerz

mgr inż. Krystyna Nowak